## приложение 1
Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название препарата | Торговое название | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
Капнографический модуль к аппарату ИВЛ Hamilton-C6.
1 | Капнографический модульк Аппарату искусственной вентиляции легких HAMILTON-C6 | Капнографический модульк Аппарату искусственной вентиляции легких HAMILTON-C6 | компл | 1 | 1990000 | 1990000
| Итого |  |  |  |  | 1990000
Техническая спецификация
Назначение: Измерение концентрации CO2. Место считывания данных: В основном потоке.Принцип работы: Недиспергирующая инфракрасная(НДИК) технология.ПоказателиPetCO2: 0–150 мм. рт. ст.0–40 мм. рт. ст. ±2 мм. рт. ст.41–70 мм. рт. ст. ±5% от показателя 71–100 мм. рт. ст. ±8% от показателя101–150 мм. рт. ст. ±10% от показателя Время повышения: <60мс Время инициализации: Капнограмма, отображаемая меньше, чем через 15 с при температуре окружающей среды 25°C; полные технические характеристики в пределах 2 мин. Частота отбора проб: 100 Гц Метод расчета CO2: BTPS Стабильность измерений CO2: Кратковременный дрифт: ≤ 0,8 мм. рт. ст. в течение более 4 часов. Длительный дрифт: спецификация точности сохраняется на протяжении120 ч. Искажение измеренийCO2 (среднеквадратическое значение): ≤ 0,25 мм. рт. ст. при 7,5% CO2. Рабочая температура: 0–45°C Коммуникационный блок-интерфейс для подключения капнографического датчика: Расширенная панель (коммуникационный блок-интерфейс) подключения устройств позволяет подключать датчики СО2 (капнографический датчик) к аппарату ИВЛ. Блок должен подключаться на передней панели аппарата ИВЛ. Тип: CAPNOSTAT-5. Датчик генерирует инфракрасный свет и направляет его через адаптер воздуховода к детектору на противоположной стороне. Поток CO2 от пациента проходит через адаптер воздуховода для основного потока, поглощая при этом часть энергии инфракрасного излучения. Капнографический датчик в основном потоке Capnostat-5 (СО2 датчик) обеспечивает измерение частоты дыхания и концентрации углекислого газа в конце выдоха (PetCO2). В сочетании с датчиком потока позволяет проводить волюметрическую капнографию. Датчик должен подключаться к коммуникационному блоку-интерфейсу посредством кабеля к аппарату ИВЛ с одной стороны, с другой стороны через адаптер капнографического датчика к адаптеру эндотрахеальной трубки. Адаптер капнографического датчика (СО2 датчика) Capnostat – 5, подключаемый к аппарату ИВЛ, обеспечивает соединение капнографического датчика с адаптером эндотрахеальной трубки. Диаметр эндотрахеальнойтрубки> 4мм. Мертвое пространство: 5 куб см. Масса, не более 12 грамм. Многоразовый, автоклавируемый. Наличие лицензионного ключа для активацииподдерживающей капнографический модуль программы. На экране аппарата ИВЛ показатели концентрации CO2 должны отображаться в виде числовых значений, кривых, трендов и петель. Комплект поставки: 1. Коммуникационный блок-интерфейс для подключения капнографического датчика (REF 160185) – 1шт., 2. Капнографический датчик в основном потоке ((REF 281718) – 1шт., 3. Адаптер капнографического датчика взросло -педиатрический многоразовый, автоклавируемый (REF 281721) – 1шт.В комплектацию входит: транспортировка до конечного получателя (DDP конечный получатель), монтаж оборудования, пуск в эксплуатацию, инструктаж и обучение персонала на рабочем месте Гарантийный срок на всю систему – 12 месяцев с момента пуска оборудования в эксплуатацию.