Таблица №1

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фетальный монитор | Область применения: Регистрация сердечной деятельности и двигательной активности одного/ двух плодов, сократительной деятельности матки. Период использования: Во время дородового обследования, во время родов. Регистрируемые параметры: Одновременная регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) и движений плодов, начиная с 24 недели беременности; сократительная деятельность матки. Дисплей: Цветной, сенсорный, диагональю не менее 12,1" дюймов. Разрешение экрана, не менее: 600х800 пикселей. Наличие функции регулировки яркости экрана. Наличие функции выбора угла наклона дисплея. Угол наклона дисплея: 0-60°. Наличие кнопки фиксации дисплея монитора, блокирующей возможность открытия дисплея во время переноски. Наличие встроенной ручки для транспортировки. Наличие встроенных держателей для датчиков. Ввод параметров при помощи клавиатуры на сенсорном экране. Управление функциями при помощи сенсорного экрана и/или при помощи не менее 7 клавиш и поворотно-нажимной ручки на передней панели монитора. Наличие русифицированного интерфейса. Требования к электропитанию: 220-230В, 50-60 Гц. Наличие встроенного перезаряжаемого аккумулятора, емкостью не менее 5000 мАч. Ресурс работы монитора от аккумулятора не менее 2 часов. Срок службы аккумулятора: не менее 500 циклов зарядки. Уровень водонепроницаемости основного блока: не ниже IPX1. Режимы экрана: Наличие окна сообщений для отображения сигналов тревог. Наличие окна кривой /меню для отображения кривых во время мониторинга или меню настроек во время настройки. Наличие окна числовых значений. Наличие отображения ЧСС и сократительной активности матки одновременно в числовом формате и в виде кривых. Наличие одновременного отображения на дисплее не менее 4-х кривых. Окно состояния: наличие отображения индикаторов: работы от электросети, состояния работы от аккумулятора, уровня заряда аккумулятора; сетевого соединения и номера монитора, звуковой тревоги, состояния самописца, скорости печати, времени мониторинга, даты и времени. Наличие возможности выбора цвета фона экрана: не менее 4-х цветов. Наличие функции проверки наложения сигналов ЧСС плодов и матери. Наличие канала регистрации ЧСС плода/плодов. Наличие метода регистрации: ультразвуковой импульсный доплеровский. Наличие принципа измерения и регистрации ЧССП «от удара к удару». Наличие включения и отключения в меню прибора функции «регистрация ЧССП от удара к удару». Количество каналов: не менее 2. Количество кристаллов в ультразвуковых датчиках: не менее 12. Измерение ЧСС плода, в диапазоне: от не более 50 до не менее 240 уд/мин. Наличие независимой регулировки громкости сигналов ЧСС для каждого канала, с возможностью отключения. Наличие функции обнуления. Вес датчика: не более 190 г. Длина кабеля: не менее 2.5 м. Частота повтора импульса: не более 1 МГц. Наличие регулировки громкости сигналов ЧСС плодов, с возможностью отключения.Точность измерений: не более ±1. Наличие установки сигналов тревоги (минимальных и максимальных значений ЧСС). Уровень водонепроницаемости УЗ датчиков: не ниже IPX-8. Наличие индикации и регулировки громкости сердцебиения плода. Наличие индикации качества сигнала сердцебиения плода. Наличие цветовой маркировки разъема датчика и разъема для подключения датчика в мониторе. Канал регистрации сократительной активности матки: Наличие токометрическогометода регистрации. Вес датчика: не более 180 г. Длина кабеля: не менее 2.5 м. Размеры датчика: не более 88 × 35 мм. Наличие функции установки нулевой сократительной активности матки. Наличие функции автоматического обнуления параметров: автоматический (значение ТОКО становитсянулевым или ниже, длительностью не более 30секунд)/вручную. Наличие автоматического сохранения во внутренней памяти графических и числовых трендов. Диапазон ТОКО: от не более 0 до не менее 100. Нелинейная ошибка: не более ±10 %. Уровень водонепроницаемости ТОКО датчиков: не ниже IPX-8. Регистрация движений плода. Наличие режимов регистрации движения плода: ручной (при помощи маркера событий) и автоматический. Длина кабеля: не менее 2.5 м. Наличие возможности регулировки громкости звукового сигнала. Наличие встроенного термопринтера: Наличие автоматической печати. Наличие выбора скорости печати: не менее 3 скоростей (1, 2, 3 см/мин). Наличие выбора формата бумаги: не менее 2 форматов (150 мм или 152 мм). Наличие скорости быстрой печати (сохраненных кривых): не менее 15 мм/сек. Эффективная ширина печати: не менее 110 мм. Наличие печати следующих данных: кривая метка ЧССП1, кривая/метка ЧССП2, кривая ТОКО, кривая/черная метка АДП, метка движения плода, метка события (и аннотация), символ АВТО-обнуления, индикатор тревоги, дата, время, скорость печати, идентификатор, ФИО, сдвиг ЧССП2, результаты анализа КТГ. Наличие автоматического анализа КТГ: Наличие таймера анализа КТГ (отображение времени начала и окончания исследования). Наличие отображения и печати в отчете доли потери сигнала. Наличиеколичества маточных сокращений. Наличие среднего базального ЧСС. Наличие акцеллерации с частотой более 10 уд/мин и продолжительностью более 10 секунд. Наличие акцеллерации с частотой более 15 уд/мин и продолжительностью более 15 секунд. Наличие децелерации. Наличие результата анализа кратковременной вариабельности (STV). Наличие результата анализа долговременной вариабельности (LTV). Наличие функции записи медицинских аннотаций и меток событий. Наличие звуковых и визуальныхсигналов тревог: Наличие приоритетов сигналов тревог в количестве не менее 3 (высокий, средний, низкий). Наличие выбора формы отображения сигнала тревог на дисплее в виде сообщения или числового значения. Наличие изменения громкости сигнала тревог. Наличие просмотра сигналов тревог (с указанием даты, времени и параметра): наличие сохранения и просмотра не менее 800 прошедших сообщений о сигнале тревог. Обмен данных: Наличие интерфейса для передачи и сохранения данных на ПК. Наличие программного обеспечения для хранения данных на ПК. Наличие возможности хранения и воспроизведения кривых: не менее 60 часов. Наличие возможности объединения с центральными станциями других производителей. Наличие встроенного коммуникационногопорта RS – 232. Наличие встроенного коммуникационногопорта USB. Комплект поставки: Фетальный монитор: 1 комплект. Наличие датчика TOCO: не менее 1 шт. Наличие маркера события: не менее 1 шт. Наличие ремня: не менее 3 шт. Наличие геля для ультразвуковых исследований(250г): не менее 1 шт. Наличие аккумулятора (5000 мАч): не менее 1 шт. Наличиедатчика ультразвукового: не менее 2 шт. Наличие предохранителя: не менее 2 шт. Наличие термобумаги: не менее 3 рулонов. В комплектацию должно входить: транспортировка до конечного получателя (DDP конечный получатель), монтаж оборудования, пуск в эксплуатацию, инструктаж и обучение персонала на рабочем месте. | комплект | 3 | 1 650 000,00 | 4 950 000,00 |

Гарантийные обязательства: 37 месяцев с момента запуска оборудования.

Запуск оборудования: включен.

Условия оплаты по факту поставленного.

Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключение договора.

Стоимость включает: проезд и проживание представителей Исполнителя к месту проведения монтажных и пуско-наладочных работ.