Утверждено

Приказом директора

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр»

Управления общественного здравоохранения города Алматы

№66-ГЗ от «11» ноября 2024 года

Директор ______________ Аймагамбетова А.С.

Приложение 2

к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛОТ№1 Светильник операционный 2-х купольный

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Светильник операционный 2-х купольный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | - Техническая характеристика комплектующего к МИ | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | - 1 | Корпус светильника | Операционные светильники – Светодиодные хирургические светильники обеспечивают бестеневое освещение для врачей во время операций, также обеспечивают круглые пятна в соответствии с потребностями операций, что в максимальной степени может удовлетворить потребности различных хирургических случаев. Состоит из подъемных механизмов, траверсы, пружинного рычага и держателя лампы, так-же дополнительной функцией управления тенями, пульта дистанционного управления и аварийного источника питания. Стандартные и прямые пружинные рычаги включаются опционально. Крепление: потолочное Источник света: блок светодиодов Количество светодиодов не менее 48 шт Принцип бестеневого освещения: многоточечный Источник питания: не более 220 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: не более 70 Вт Максимальное освещение: не менее 160 000 Люкс Диаметр светового поля: от не менее 260 мм до не более 350 мм. Цветовая температура: не менее 3 800 K ≤ Tс ≤ 6 000 K Регулировка яркости: от не менее 5 до не более 100%. Яркость (затемнение) при ENDO режиме: не менее 5% Средний срок службы: не менее 50 000 часов Внешняя панель управления: Панель управления с сенсорным экраном | - 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | - 1 | Держатель для двух купол | Держатель для двух купол - держатель для крепления двух куполов светильника | 1 шт. |
|  |  | - 2 | Шнур питания | Шнур питания подключение шнура питания для переменного тока 220В | 1 шт. |
|  |  | - 3 | Режим | Вся панель светильника поворачивается на не менее 340° вокруг консолей. светильники имеют собственные импульсные источники питания и интерфейсы ввода питания свет: не менее 40 000 lx ~ 160 000 lx (расстояние тестирования составляет один метр от центра панели лампы.), диапазон погрешности больших пятен составляет (+0, -25 000 lx), а диапазон погрешности маленьких пятен составляет (0, +18 000 lx); Минимальный диаметр пятна света должен составлять не менее 260 мм (±23%), а максимальный диаметр пятна должен составлять не менее 350 мм (±23%); минимальный диаметр пятна света должен составлять не менее 250 мм (±23%), а максимальный диаметр пятна должен составлять 340 мм (±23%). Для светильника малая ось эллиптического пятна должна быть 270 мм (±23%), а длинная ось должна быть 350 мм (±23%); для светильника малая ось эллиптического пятна должна быть не менее 260 мм (±23%), а длинная ось должна быть не менее 330 мм (±23%) (мм относится к единице размера пятна). Балансир может поворачиваться вверх и вниз на не менее 38° и 50°. Держатель ламповой панели вращается на не менее 340° вокруг консольного кронштейна. Относительный поворот между двумя держателями составляет не менее 340°. Угол поворота центрального регулятора вокруг оси кронштейна составляет не менее 60°. Угол поворота корпуса ламповой панели вокруг кронштейна составляет не менее 270°. Ламповая панель может вращаться и перемещаться в любых направлениях благодаря много осевому вращению и, таким образом, отвечает требованиям достижения заданного положения движения. свет состоит из 48 шт световых приборов. Входной ток светильника составляет не менее 3,24-1,47 А, а входной ток светильника - не менее 2,24-0,93 А. Номинальная мощность светильника составляет не менее 324 ВА; номинальная мощность светильника составляет не менее 224 ВА Центральное освещение - не менее 40 000 лк ≤ Ec ≤ 160 000 лк (Испытательное расстояние составляет один метр от панели лампы). Диапазон ошибок больших пятен составляет не менее (+0, -25 000 1x), а диапазон ошибок маленьких пятен не менее - (0, +18 000 lx). Диаметр обычного пятна (d10) не менее 260~350 мм, а точность составляет не менее ±23%. Диаметр эллиптического пятна (d10) не менее 270~350 мм, а точность составляет не менее ±23%. Обычное распределение пятен (d50) не менее 170~190 мм, а точность составляет не менее ±23%. Эллиптическое распределение пятен (d50) не менее 170~190 мм, а точность составляет не менее ±23%. | 1 шт. |
|  |  | - 4 | Крышка крепления | потолочная декоративная крышка крепления | 1 шт. |
|  |  | - 5 | Компонент поперечины | Компонент поперечины позволяет вращаться на не менее 360° от оси | 1 шт. |
|  |  | - 6 | Стерильная ручка | Разборная, высокотемпературная дезинфекция (≤134O C, PPSU в качестве материала). Использование высокой температуры не превышает не менее 134°C для стерилизации. (осуществляется больницей в соответствии с местными правилами и нормами). С помощью рукоятки передвигается купол светильника. | 1 шт. |
|  |  | - 7 | Дисплей управления | Сенсорный дисплей управления светильниками: фокусирование, откл/Вкл светильников, управление теневым режимом. | 2 шт. |
|  |  | - 8 | Потолочное крепление и инсталляционные принадлежности | Потолочное крепление и инсталляционные принадлежности. Для установки светильника | 1 комплект. |
|  |  | - 9 | Светодиодный модуль | Светодиодный модуль состоит из не менее 48 шт светодиодов | 1 шт. |
|  |  | - 10 | Аварийный источник питания | Источник электроэнергии, применяемый при сбоях в электросети и не зависящий от основных источников или систем | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: -20°С ~ 55°С. Относительная влажность: ≤ 93% без конденсации Атмосферное давление: 700-1060 гПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 года, Адрес: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

ЛОТ№2 Стол операционный

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Стол операционный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | - Техническая характеристика комплектующего к МИ | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | - 1 | Стол операционный | Операционный стол с ортопедической тракцией используется для общих, травматологических, нейрохирургических операциях, полностью электрический, с переключателем для управления подъемом (вверх/вниз). Вес брутто не более: 270 кг, вес нетто не более: 220 кг, длина не менее 2100мм× ширина не менее 500мм× высота не менее от 800 мм до 1000 мм. Безопасная рабочая нагрузка на стол составляет не менее 173 кг. Обратный тренделенбург/Тренделенбург не менее ≥25º/25º Боковой наклон вправо/влево не менее ≥15º/15º Подголовник (вверх/вниз) не менее ≥45º/90º Ножная пластина (вверх/вниз) не менее ≥15º/90º Горизонтальное положение ножной пластины не менее 90º Спинка (вверх/вниз) не менее ≥75º/20º Подъем почечного мостика не менее ≥120 мм Горизонтальное скольжение не менее ≥300 мм | - 1 шт. |
|  |  | 2 | Секция для головы | Большая головная секция, изменяющая положение в двух плоскостях, регулируемая. Разнообразные варианты регулировки позволяют выбрать правильное положение пациента и оптимальное боковое положение. Регулировка угла не менее +37°/-58°, а регулировка по высоте не менее: 135 мм | 1 шт. |
|  |  | 3 | Секция для спины | С вращающейся ручкой подъема.. Трапециевидная форма позволяет получить более близкий доступ к голове пациента. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Секция для таза | Тазовая секция оснащены боковыми евро планками для установки необходимых дополнительных принадлежностей. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Почечный мост | секция регулируемая по высоте механической рукояткой по высоте не менее 12 см | 1 шт. |
|  |  | 6 | Секция для ног раздельная | Разделённая ножная секция позволяет отводить ногу на угол не менее 90° и обеспечивать оптимальное положение ноги. легко регулируется, диапазон угла не менее +26°/-90°, дополнительная регулировка в коленной части | 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Пульт управления | пульт управления для медицинского оборудования для управления всеми функциями и параметрами операционным столом. Наличие: Микропроцессор, управляемый электронной системой. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Ремень для рук | Мягкий ремень для опоры руки премиум-класса с креплением «липучка» - обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов - удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Универсальный замок для штанги 2 | Универсальный замок для штанги 2 - обеспечивают возможность устойчивого положения. Металлические зажимы крепятся на рельсах для дополнительных принадлежностей. Размер 2 | 2 шт. |
|  |  | 4 | Универсальный замок 1 | Универсальный замок 1 - предназначен для дополнительных креплений и опор в операционном столе. | 7 шт. |
|  |  | 5 | Подлокотник 2 (с кожаной обивкой) | Поверхностный кожанный подлокотник | 2 шт. |
|  |  | 6 | Зажим для черепа | Для поддержки черепа пациента во избежание неожиданных движений. Облегчённый алюминиевый зажим с быстрым креплением. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Подставки для рук | Закреплённая, простая и удобная для пользователя опора для руки с рычажным зажимом, позволяет регулировку по высоте и по горизонтали. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Опора для ног | Служат для поддержки нижних конечностей в позиции лежа или сидя. Каждая опора оснащена формованным полиуретановым матрасом анатомической формы. Металлическая конструкция из нержавеющей стали обеспечивает вращение опор вокруг своей вертикальной оси. Лёгкая по весу и в использовании. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Аккумулятор | Встроенный аккумулятор для накопления энергии с целью её последующего использования. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Шнур питания | Предназначен для подачи питания. Длиной не менее 3 м. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Опорная стойка для тела | Для фиксации тела пациента. Предназначен чтобы тело пациента было надежно зафиксирован на операционном столе. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Опора для головы узкая | Регулируемая опора для головы обеспечивает безопасность при позиционировании пациента. Гибкое позиционирование подголовника с помощью трех шарниров Быстрое позиционирование и фиксация подковообразного подголовника с помощью с помощью центрального винта Для позиционирования головы в положении лежа или в супинированном положении. Узкая форма. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Дуга для анестезии | Анестезиологическая дуга, гибкая - крепится с помощью двух зажимов к рельсу для крепления принадлежностей по обе стороны операционного стола. | 1 шт. |
|  |  | 15 | Ортопедическая тракция | Система ортопедического удлинения для хирургии бедра, используется для вытяжения в ортопедии, изготовлен из нержавеющей стали премиум-класса. Благодаря удобной конструкции легко и удобно присоединяется к операционному столу. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Стол следует хранить в чистом месте, никогда не ставить в местах, где на него влияют атмосферное давление, температура, влажность, аэрация, солнечный свет, а также пыль и сера. Стол должен храниться отдельно от химикатов. Хранить в проветриваемом месте. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 года, Адрес: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

ЛОТ№3 Аспиратор

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Аспиратор медицинский |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | - Техническая характеристика комплектующего к МИ | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | - 1 | Аспиратор | Медицинский отсос предназначен для отсоса жидкостей, частиц тканей, воздуха и газов из ран и полостей при проведении хирургических операций и в послеоперационный период в медицинских учреждениях. Область применения: Торакальная хирургия, пульмонология, неотложная медицина, анестезиология и реаниматология и.т.д. Технические характеристики: Длина трубки отсасывателя с пациентом не менее 2 м. Средний срок службы не менее 7 лет. Максимальный расход (производительность по воздуху) не менее 15л/мин. Регулировка вакуума при помощи регулятора, расположенного на панели. Отсасыватель обеспечивает необходимый уровень вакуума (разрежения) в диапазоне от минус не менее 5 кПа до минус не менее 80 кПа, с погрешностью не более ±5 кПа. Степень защиты от попадания внешних твердых предметов и проникновения воды IP2X. Отсасыватель защищен от проникновения твердых предметов диаметром более 12,5 мм. | - 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Многоразовая вакуумная емкость объемом не менее 2500 мл | Многоразовая вакуумная емкость объемом не менее 2500 мл. автоклавируемый. Нетоксичный. Предназначена для сбора отсасываемой жидкости. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель внешнего питания | Кабель внешнего питания является кабелем для подключения к электропитанию, также обеспечивает заземление аппарата. Состоит из медных проводников, покрытых изоляционным слоем и оболочки, изготовленной из полиуретана. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Выключатель питания (Вкл / Выкл) | Кнопка для включения и выключения аспиратора |  |
|  |  | 4 | Плавающий контроль (S) | Защита от переполнения емкости: плавающий клапан | 1 шт. |
|  |  | 5 | Крепление | Крепление крышки емкости для надежного закрывания | 1 шт |
|  |  | 6 | Силиконовая трубка | Трубка силиконовая медицинская стандартного размера для аспиратора. Долговечные, прочные трубки из качественного силикона без запаха, не токсичные. Подвергаются воздействию высоких температур и стерилизационных средств | 1 шт |
|  |  | 7 | Внутренняя всасывающая трубка | Аспирационные трубки изготовлены из прозрачного медицинского поливинилхлорида (ПВХ), что позволяет контролировать аспирационную жидкость. | 1 шт |
|  |  | 8 | Поршневой насос | Безмасляный поршневой насос помогает избежать загрязнения масляным туманом | 1 шт |
|  |  | 9 | Защитный фильтр | Защищает прибор от попадания жидкости. | 1 шт |
|  |  | 10 | Предохранитель не менее 2 шт. | Обеспечивает защиту электронных компонентов от скачков напряжения электропитания. Встроены в аспиратор. | 1 шт |
|  |  | 11 | Держатель предохранителя для | Держатель предохранителей – изделие, при помощи которого предохранители крепятся к различным блокам и печатным платам | 1 шт |
|  |  | 12 | Пусковой конденсатор для двигателя переменного тока | Пусковой конденсатор позволяет организовать начальный момент вращения вала ротора электромотора. Подключение электрических двигателей в сеть напряжением не менее 220 вольт требует кратковременного присоединения пусковой обмотки через подобную электрическую ёмкость. | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура эксплуатации: плюс 5˚C до плюс 35˚C Напряжение питания – однофазная сеть напряжением (220±2) В, частотой 50 Гц, имеющая стационарное защитное заземление. Потребляемая мощность: не более 100 ВА. Относительная влажность: - до 80% при температуре плюс 25ºС |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 года, Адрес: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

ЛОТ№4 Шприцевой насос

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Шприцевой насос |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | - Техническая характеристика комплектующего к МИ | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Шприцевой насос (основной блок) | Шприцевой насос может быть использован больницами для регулируемой внутривенной инфузии жидких лекарственных форм для всех категории пациентов. Шприцевой насос предназначен для вливания сердечно-сосудистых препаратов, вазоактивных препаратов и антибиотиков. Используется для физиологического поддержания и микроинфузии недоношенным младенцам и новорожденным. Другие жидкости также могут быть введены в соответствии с клиническими потребностями. Шприцевой насос состоит в основном из основного блока и встроенного аккумулятора. Обеспечивает несколько режимов инфузии, таких как режим скорости, режим времени, режим увеличения/уменьшения темпа. Имеет следующие параметры: Электрическая защита: Тип Класс I Защита от дефибрилляции Тип CF Высокий уровень водонепроницаемости (Защита от проникновения IP34 (Предотвращение попадания твердых предметов диаметром не более 2,5 мм и проникновения воды от брызг во всех направлениях)) Классификация Портативное оборудование. Совместимые шприцы не менее 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл Точность системы не менее ≥1 мл/ч, ±2% ＜1 мл/ч, ±5% Скорость инфузии: Размер шприца не менее 2 мл: (0,1-100) мл/ч Размер шприца не менее 5 мл: (0,1-150) мл/ч Размер шприца не менее 10 мл: (0,1-300) мл/ч Размер шприца не менее 20 мл: (0,1-600) мл/ч Размер шприца не менее 30 мл: (0,1-900) мл/ч Размер шприца не менее 50 мл: (0,1-1,500) мл/ч Скорость болюса: Размер шприца не менее 2 мл: (0,1-100) мл/ч Размер шприца не менее 5 мл: (0,1-150) мл/ч Размер шприца не менее 10 мл: (0,1-300) мл/ч Размер шприца не менее 20 мл: (0,1-600) мл/ч Размер шприца не менее 30 мл: (0,1-900) мл/ч Размер шприца не менее 50 мл: (0,1-1,500) мл/ч Предварительно установленное значение болюса Мин: не менее 0,1 мл Макс: максимальная скорость соответственно загруженному размеру шприца Скорость КВО не менее 0-5.00 мл/ч Микрорежим диапазон настройки Размер шприца не менее 2 мл: (100-100) мл/ч Размер шприца не менее 5 мл: (100-150) мл/ч Размер шприца не менее 10 мл: (100-300) мл/ч Размер шприца не менее 20 мл: (100-600) мл/ч Размер шприца не менее 30 мл: (100-900) мл/ч Размер шприца не менее 50 мл: (100-1500) мл/ч Минимальная скорость потока шаг не менее 0,01 мл/ч VTBI 0-9999,99 мл, минимальный шаг не более 0,01 мл Общий объем инфузии не менее 0-9999,99 мл, минимальный шаг не более 0,01 мл Диапазон времени не менее 1мин-99 часов 59 мин Тип предохранителя не менее 2A 250V Источник питания переменного тока 100-240 В 50/60 Гц Входная мощность не менее 50VA Источник питания постоянного тока DC 12В (опция) Технические характеристики батареи Спецификация: не менее 7.4V 2500mAh Время зарядки: одна батарея менее 2,5 часов, две батареи менее 5 часов (в выключенном состоянии). Время работы: одна батарея более 5,5 часов, две батареи (опция) более 11 часов (после полной зарядки батареи/батарей, когда температура окружающей среды составляет не менее 25℃ и скорость потока составляет не менее 5 мл/ч, постоянно рабочее время). Эксплуатация (1) температура не менее: 5-40℃ (2) влажность не менее: 15-95%, неконденсируемая (3) атмосферное давление не менее: 57-106 кПа Транспортировка и хранение (1) температура не менее: -20-55℃ (2) влажность не менее: 10-95%, неконденсируемый (3) атмосферное давление не менее: 50-106 кПа - Обнаружение пузырьков воздуха и определение давления - Анти-болюс функция - Интуитивно понятная система управления - Простая калибровка и автоматическое распознавание размера шприца - Программируемая и поддерживаемая скорость изменения во время инфузии | 1 шт |
|  |  | 2 | Панель управления | Панель управления с сенсорным экраном и кнопками. - Цветной сенсорный ЖК-дисплей. - Несколько режимов инфузии. - Высокий уровень водонепроницаемости. - Длительное время автономной работы. - Ручка. Управление шприцевым насосом нажимная выдвижная коробка и зажим. - Зажим для шприца. - Рычаг крепления шприца. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Дисплей в сборе не менее 4,3-дюймовый модуль TFT и TP | Цветной сенсорный экран, ЖК-дисплей не менее 4,3 дюйма. - Макет интерфейса экрана состоит из строки заголовка и типичного интерфейса. -Экран не менее 4.3 '' цветной TFT сенсорный экран. -Интерфейс ввода сенсорный экран цифровая и буквенно-цифровая клавиатура и кнопочная панель. | 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Датчик потока инфузии | Датчик потока автоматически отслеживает скорость потока вливания через капельницу. В случае значительного отклонения от заданной скорости вливания датчик потока заставит насос активировать сигнал тревоги. Датчик потока также способен определять пустые шприцы. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель питания | Шнур питания, соединительный шнур предназначенный для подключения аппарата к источнику питания. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Задний корпус в сборе (без PCBA) | Задний корпус в сборе (без PCBA) - USB-порт. Порт только для обновления программного обеспечения. - Входной порт постоянного тока Внешний источник питания не менее 12 В постоянного тока. (опция) - Порт адаптера A/C. Внешний источник питания переменного тока не менее 100-240 В 50/60 Гц. - Зажим - для фиксации оборудования на инфузионной стойке. - IrDA. Использование для связи с инфузионной док-станцией (опция.) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Передняя часть корпуса шприцевого насоса в сборе | Передняя часть корпуса шприцевого насоса в сборе - Высокий уровень водонепроницаемости. - Цветной сенсорный экран не менее 4,3 дюйма. - Датчик давления. - Зажим для шприца. - Ведущий винт. - Рычаг крепления шприца. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Корпус насоса шприцевого насоса в сборе | Корпус насоса шприцевого насоса в сборе. - Ручка. Управление шприцевым насосом нажимная выдвижная коробка и зажим. - Датчик давления. Для определение давление в шприце. - Рычаг крепления шприца. Установка шприца в гнездо. - Зажим для шприца. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Узел датчика давления шприцевого насоса | Узел датчика давления шприцевого насоса предназначен для определения положительного давления в шприце. Узел датчика давления включает удлиненный датчик давления, прикрепленный герметичным соединением к установочному блоку. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Узел двигателя шприцевого насоса | Узел двигателя шприцевого насоса предназначен для движения установленного шприца. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Основная плата шприцевого насоса PCBA в сборе | Основная плата управления шприцевого насоса PCBA в сборе. Шаблон печатной платы управления шаговым двигателем. в качестве микроконтроллерной платформы управления используется микроконтроллеры. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Плата драйвера шприцевого насоса PCBA в сборе | Плата драйвера шприцевого насоса PCBA в сборе. Взаимодействие с устройством, изменение любых настроек и выбор режима работы осуществляются при помощи платы (подключение к компьютеру не требуется). | 1 шт. |
|  |  | 10 | Аккумуляторная батарея | Данное оборудование оснащено зарядной литий-ионной полимерной батареей для обеспечения нормальной инфузии при перемещении оборудования или отключении внешнего питания. При подключении внешнего источника питания, независимо от того, запущено оборудование или нет, оно может заряжать аккумулятор. Спецификация: не менее 7.4 V 2500mAh Время зарядки: одна батарея менее 2,5 часов. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Система контроля инфузии | Система контроля инфузии для обеспечения контроля инфузии: скорость инфузии, точное время завершения процедуры. При завершении инфузии аппарат оповещает об этом звуковым сигналом. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Блок ручки | Блок ручки для транспортировки для использования на выездах и в клинике. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Двигатель шприцевого насоса в сборе | Двигатель шприцевого насоса в сборе, для движения шприца. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Датчик давления | Датчик давления предназначена для определения давление в шприце. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Предохранитель | Предохранитель Медленный предохранитель не менее 2A , 250В. | 1шт. |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
|  |  | 1 | Руководство по эксплуатации | Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки изделия в ремонт, а также сведения по утилизации изделия или его составных частей. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура хранения: -20 °C -55 °C. Влажность: 10-95%, неконденсируемый: Источник питания переменного тока 100-240 В 50/60 Гц Входная мощность 50VA Атмосферное давление: 50-106 кПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 года, Адрес: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

ЛОТ№5 Дефибриллятор

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Дефибриллятор-монитор |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | - Техническая характеристика комплектующего к МИ | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Дефибриллятор-монитор | Бифазный дефибриллятор с функцией синхронизации (взрослый / педиатрический) РАЗМЕР: не более 360 x 280 x 250 мм (ширина х высота х глубина); ВЕС: не более 6,5 кг с электродами подушек, батареей, принтером; не более 7,2 кг с дефибрилляторными лопастями; Мощность: не менее 100-240 VAC: 50/60 Hz Режим работы полу автомат: Непрерывный мониторинг и стимуляция, Дефибрилляция при не менее 270 [J] энергии в течение не менее 2 минут каждые не менее 12 секунд, в течение длительного времени в среднем не менее 2 [удары / минута]; Энергия для внешней: не менее 2-5-7-10-20-30-40-50-60 -80-100-150-200-270-360 [J] Энергичная доступность: Автоматическое отключение шока через не менее 30 с после зарядки ЭКГ Временной интервал: не менее 4,4 секунды при скорости не менее 25 мм/с Чувствительность: не менее 0,25 0,5 1 2 4 [cm/mV] or Auto Частотный ответ на дисплей: не менее 2 [Hz] – 25 [Hz] Сетевой блок питания Тип: Встроенный Напряжение: не менее 90...240 В Сила тока: Максимально не менее 1,2 A Частота: не менее 47...63 Гц AC Коэффициент мощности: не менее 0,97 с коррекцией коэффициента мощности Дисплей: Размеры: не менее 7 дюймов (не менее 177,7 мм) по диагонали, активная область не менее 150 x 92 мм Тип: Цветной ЖК-дисплей TFT Разрешение: не менее 800 х 480 пикселей Тип: Ni-MH не менее 10,8 В 3000 мАч Вес: не менее 620 г Емкость: не менее 5 часов непрерывного мониторинга или не менее 200 разрядов мощностью не менее 200 Дж Индикатор: не менее 5-ступенчатый индикатор на экране и светодиодный индикатор выключении Время зарядки в случае полного отсутствия: не менее 2,5 часа для полной зарядки Защита батареи от перегрева: схема управления батареей обеспечивает предотвращение перегрева элементов батареи. Кроме того, корпус батареи оборудован плавким предохранителем на не менее 75 ° C, который отключает цепь в случае перегрева Срок годности: В случае нормального использования, минимум не менее 24 месяца, но не более не менее 500 полных циклов зарядки | 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Наружный набор лопастей | Многофункциональные наружные электроды-лопасти .Не менее 2 штуки лопастей для взрослых и педиатрических пациентов. Взрослый ø: не менее 97,6 х 65,4 мм; педиатрический не менее 43,2 ø | 1 пара |
|  |  | 2 | Кабель ЭКГ не менее 3-проводный с зажимом (защищенный дефибриллятор) | не менее 3-жильный кабель: [i] [ii] [iii] диапазон входного сигнала ± 10 [мв] толерантность постоянного тока ± 320 [мв] частотный ответ не менее (-3 дб) 0,05 - 150 [гц] muscle filter не менее (-3db) устанавливается: 25, 30, 35, 40 [гц] сетевой фильтр не менее 50 или 60 [гц] затухание:> 20 [дб] gain не менее x0.25, x0.5, x1, x2, x4, авто (по умолчанию = x1) baseline время восстановления <5 [с] при 270 [дж] в случае энергии удара входной шум максимум. не менее 20 [uvpp] импеданс входа экг мин. не менее 20 [m] cmrr (по сетевому фильтру) мин. 100 дб время восстановления после перегрузки <5 [s] толерантность пакемакера макс. 700 [мв] / 2 [мс], минимум 2 [мв] / 0,25 [мс] обнаружение pacemaker максимум. 700 [мв] / 2 [мс] толерантность дефибриллятора макс. 400 [дж], задержка сигнала 10 [мс] (в совокупности с отображением), блокировка автоматическая, частота выборки 8 [кгц] разрешение рекламы 0,25 [мкв / бит], 24 [бит] уровень предела обнаружения qrs 200 [мкв] проверка электрода экг-падения на электрод проверка шума канала экг на канал классификация защита от дефибрилляции, класс cf | 1 шт |
|  |  | 3 | ЭКГ не менее 5-проводный с зажимом (защищенный дефибриллятор) | не менее 5-жильный кабель: [i] [ii] [iii] [avr] [avl] [avf] [vx] диапазон входного сигнала ± 10 [мв] толерантность постоянного тока ± 320 [мв] частотный ответ не менее (-3 дб) 0,05 - 150 [гц] muscle filter не менее (-3db) устанавливается: 25, 30, 35, 40 [гц] сетевой фильтр не менее 50 или 60 [гц] затухание:> 20 [дб] gain не менее x0.25, x0.5, x1, x2, x4, авто (по умолчанию = x1) baseline время восстановления <5 [с] при 270 [дж] в случае энергии удара входной шум максимум. не менее 20 [uvpp] импеданс входа экг мин. не менее 20 [m] cmrr (по сетевому фильтру) мин. 100 дб время восстановления после перегрузки <5 [s] толерантность пакемакера макс. 700 [мв] / 2 [мс] минимум 2 [мв] / 0,25 [мс] обнаружение pacemaker максимум. 700 [мв] / 2 [мс] толерантность дефибриллятора макс. 400 [дж] задержка сигнала 10 [мс] (в совокупности с отображением) блокировка автоматическая частота выборки 8 [кгц] разрешение рекламы 0,25 [мкв / бит], 24 [бит] уровень предела обнаружения qrs 200 [мкв] проверка электрода экг-падения на электрод проверка шума канала экг на канал классификация защита от дефибрилляции, класс cf | 1шт |
|  |  | 4 | ЭКГ-кабель не менее 10-проводный с зажимом (защищенный дефибриллятор) | не менее 10-жильный кабель: [i] [ii] [iii] [avr] [avl] [avf] [v1]... [v6] диапазон входного сигнала ± 10 [мв] толерантность постоянного тока ± 320 [мв] частотный ответ не менее (-3 дб) 0,05 - 150 [гц] muscle filter не менее (-3db) устанавливается: 25, 30, 35, 40 [гц] сетевой фильтр не менее 50 или 60 [гц] затухание:> 20 [дб] gain не менее x0.25, x0.5, x1, x2, x4, авто (по умолчанию = x1) baseline время восстановления <5 [с] при 270 [дж] в случае энергии удара входной шум максимум. не менее 20 [uvpp] импеданс входа экг мин. не менее 20 [m] cmrr (по сетевому фильтру) мин. 100 дб время восстановления после перегрузки <5 [s] толерантность пакемакера макс. 700 [мв] / 2 [мс] минимум 2 [мв] / 0,25 [мс] обнаружение pacemaker максимум. 700 [мв] / 2 [мс] толерантность дефибриллятора макс. 400 [дж] задержка сигнала 10 [мс] (в совокупности с отображением) блокировка автоматическая частота выборки 8 [кгц] разрешение рекламы 0,25 [мкв / бит], 24 [бит] уровень предела обнаружения qrs 200 [мкв] проверка электрода экг-падения на электрод проверка шума канала экг на канал классификация защита от дефибрилляции, класс cf | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | гель ЭКГ не менее 260 г | Гель ЭКГ не менее 260 г (доступны различные пакеты) | 1 тюбик |
|  |  | 2 | Бумага для записи, не менее 5 рулонов – не менее 58 мм | Бумага для записи встроенного принтера | 5 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 100-240 В переменного тока: 50/60 Гц; Температура при эксплуатации: 30 - 95 [%] Влажность при эксплуатации: относительная влажность, без конденсации. Хранение / транспортировка: макс. 95% относительной влажности, не конденсационный |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 года, Адрес: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |