Утверждено

Приказом и.о.директора

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр»

Управления общественного здравоохранения города Алматы

№55-ГЗ от «15» ноября 2023 года

И.о.директора ______________ Аймагамбетова А.С.

Приложение 2

к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛОТ№1 Открытая реанимационная система для новорожденных

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны | Открытая реанимационная система для новорожденных с обогревом |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Открытая реанимационная система для новорожденных с обогревом | Открытая реанимационная система предназначена для выхаживания и обогрева новорожденных (в том числе недоношенных пациентов). Требования к основным компонентам системы: Открытая реанимационная система обеспечивает контроль температуры младенца, измерение веса, измерение основных жизненных параметров (при наличии опции). Возможность подключения двух датчиков для измерения центральной и периферической температуры. Периодическая запись температуры тела, веса пациента, включая изображение их трендов. Интеллектуальная световая и звуковая система тревог. Создание карты пациента с возможностью распечатки на принтере (при наличии опции). Встроенный лоток для рентгенпленки устанавливаемый снаружи системы. Доступ к новорождённому обеспечивается с трех сторон. Наличие боковых, защитных, прозрачных экранов, откидывающихся вниз для улучшения доступа к пациенту. Электрическое изменение положения кроватки до положения «Trendelenburg» и «anti-Trendelenburg» вплоть до 12° Система состоит из следующих компонентов: Мобильная стойка на 4-ех колесах, каждая с тормозным механизмом. Ложе для размещения младенца с матрасом и воздушным обогревом. Вертикальная стойка с панелью управления обогреваемой системы и стандартными боковыми трубами (диаметром 38 мм) для крепления дополнительных принадлежностей. Дополнительный дисплей (панель) управления основными жизненными параметрами. Верхний блок с источником обогрева и диагностическим светом. Панель управления: Представлен в виде цветного светодиодного дисплея размером не менее 9 дюймов. Дисплей можно поворачивать и вращать до любого угла положения в соответствии с требованиями персонала. Простое управление с блокировкой кнопок и цветовым различием отдельных параметров улучшает обслуживаемость всего инкубатора. Система трендов позволяет сравнивать несколько параметров с записью каждые 2 минуты в течении не менее 14 дней. APGAR таймер – для быстрой оценки состояния новорожденного Тревоги срабатывают в следующих случаях: перебой в подаче электропитания yстройства; ошибка электронной системы; снижение или возрастание температуры тела/воздуха за границы установленных пределов; выход из строя весов (при наличии опции); ошибка электронной системы модуля SpO2 (при наличии опции); повреждение датчика SpO2 (при наличии опции); снижение или повышение SpO2 за границы установленных пределов (при наличии опции); снижение или повышение PI за границы установленных пределов (при наличии опции); снижение или повышение PVI за границы установленных пределов (при наличии опции); снижение или повышение SpHb за границы установленных пределов (при наличии опции). Технические параметры: Температурный режим: Два режима работы позволяют измерять и регулировать температуру в соответствии с температурой обогревателя или температурой тела новорожденного: Ручной режим (диапазон установки): 1 – 100% мощности подогрева, с шагом по 0,1 °C; Диапазон отображаемого значения мощности на дисплее: 0% - 100%; Режим в соответствии с температурой тела новорожденного (диапазон установки): 34,0 °C - 37,0 °C, с шагом по 0,1 °C 37,1 °C - 38,0 °C, с шагом по 0,1 °C; Диапазон отображаемого значения температуры на дисплее: 10,0 °C - 45,0 °C Основные физические параметры: Размеры: Высота – стойка с изменяемой высотой: не менее 1730 - 1930 мм; Длина не менее 1024 мм; Ширина не менее 560 мм. Вес: стойка с изменеямой высотой: не более 106 кг., | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Стойка с изменяемой высотой | Мобильная стойка с 4-мя колесами, каждая с механизмом фиксации. Изменение высоты в пределах 200 мм. Изменение высоты осуществляется с помощью ножных педалей. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Интегрированные весы | Встроенные весы с высокой точностью измерения. Пределы взвешивания: макс. 7 кг; Диапазон отображаемого значения веса на дисплее: 0 – 7 кг; | 1 шт. |
|  |  | 3. | Выдвижные ящики для хранения принадлежностей | Выдвижные ящики, расположенные в средней части стойки аппарата под ложем, обеспечивают безопасное и гигиеничное хранение медицинских материалов или других необходимых принадлежностей. Максимальная нагрузка от 2,5 кг в маленьком, и до 5 кг в большом ящичке. | 1 комп. |
|  |  | 4. | Дополнительная полка | Дополнительная полка для установки на стандартную боковую трубу (диаметром 38 мм). Предназначена для установки дополнительного оборудования. Максимальная нагрузка до 5 кг. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Держатель для инфузий | Инфузионный держатель с креплением на стандартную боковую трубу (диаметром не менее 38 мм). | 1 шт. |
|  |  | 6. | Интегрированный мониторинг жизненно важных функций (частота пульса, сатурация, индекс перфузии) | Система позволяет, с помощью встроенного модуля Masimo rainbow SET измерять: - сатурацию гемоглобина артериальной крови кислородом SpO2 - частоту пульса - индекс перфузии - PI - неинвазивную и постоянную оценку состояния телесных жидкостей - PVI (PlethVariabilityIndex). При включении режима SpO2 кроме сатурации O2 измеряется также пульс пациента. Измерение частоты пульса основана на оптической детекции пульса периферийного тока. После включения режима SpO2, персонал может включить акустический сигнал, сопровождающий индикацию сердечного ритма. Данный акустический сигнал изменяется в зависимости от значения SpO2. Чем ниже SpO2, тем ниже тональность. Акустический сигнал, сопровождающий индикацию сердечного ритма, можно выключить. Перфузный индекс (Pi) показывает силу сигнала артериального пульса. Pi может использоваться в качестве диагностического инструмента при низкой перфузии, для точного прогноза серьезности заболевания. PVI дает неинвазивный способ определения, что пациент реагирует на жидкости. Кроме того, PVI позволяет определять дегидратацию у пациентов. PVI также может отслеживать функциональную гемодинамику или силы, которые принимают участие в циркуляции крови у пациентов PVI является показателем динамических изменений в перфузном индексе (PI), которые возникают при одном или нескольких полных респираторных циклах и могут иметь изменения, которые отражают физиологические факторы - васкулярный тон, циркулирующий объем крови и экскурзия внутривенного давления. Режим измерения сатурации артериальной крови кислородом и измерения пульса новорожденного: Диапазон изображаемой SpO2 на дисплее: 0 – 100 %; Точность измерения SpO2: ± 3 % ±1 дигит в пределах 70 – 100 % SpO2; Пределы настройки сигналов тревоги: Верхний 51 – 100 % Нижний 50 – 99 %; Диапазон изображаемого пульса на дисплее: 25 - 240 уд./мин.; Точность измерения ПУЛЬС: ± 3 уд./мин (NoMotion) ± 5 уд./мин (Motion) ± 3 уд./мин (LowPerfusion) Пределы настройки сигналов тревоги ПУЛЬС: Верхний: 20 – 240 уд./мин. Нижний: 15 – 235 уд./мин. Диапазон изображаемого PI (ПИ) на дисплее: 0 – 20% Точность измерения PI (ПИ): ±10 % ofPI (NoMotion - RMS) Диапазон изображаемого PVI (ПBИ) на дисплее: 0 – 100% | 1 шт. |
|  |  | 7. | Подушечки для удобного позиционирования младенца | Специальный набор –для физиологического позиционирования младенца в ложе инкубатора. | 1 комп. |
|  |  | 8. | Фототерапевтическая лампа | Фототерапевтическая лампа для лечения неонатальной гипербилирубинемии. Надежно фиксируется на верхнем источнике обогревателя Светодиодная технология: Светодиодная технология позволяет достигнуть большей эффективности лечения в более короткий период времени, экономичности эксплуатации, минимального уровня шума и очень высокой долговечности излучателей, которые могут работать без замены свыше 60 тысяч часов. Температурный датчик: Температурный датчик с регулируемыми интервалами аварийного сигнала, помещенный на теле пациента, предотвращает его перегрев. Диагностирующее освещение: Белое диагностирующее освещение, настроенное на дневной спектр освещения, предназначено для правильной идентификации цвета кожи новорожденного. Это позволяет быстро ориентировочно классифицировать состояние пациента с помощью оптического контроля без анализов крови и других измерений. Интуитивное управление: Обслуживание аппарата облегчает интуитивное управление, включая навигационную строку. Это позволяет обслуживающему персоналу аппарата выбирать между двумя режимами работы в соответствии с потребностями лечения. Ручной режим: Позволяет выбрать требуемую интенсивность излучаемого света. Потом счетчик времени на главном экране показывает общую длительность лечения. Счетчик автоматически останавливается всегда при прерывании лечения и включается при его повторном запуске. Терапевтический режим: Позволяет выбрать терапевтические программы, которые можно, как угодно, менять и хранить. Каждая терапевтическая программа состоит из трех лечебных стадий. Стадия настроена на свою интенсивность и длительность лечения, после окончания одной стадии аппарат автоматически переходит к следующей стадии, пока программа не дойдет до конца. Автоматическое регулирование интенсивности излучения: После запуска терапии аппарат проведет в обоих режимах точную регулировку интенсивности излучения в зависимости от расстояния между излучателем и пациентом. Таким образом, будет обеспечена максимальная эффективность лечения и упростится работа медицинского персонала. Мониторинг функций и измерение срока службы: Непрерывный мониторинг правильного функционирования. Интегрированная система обеспечивает измерение долговечности светодиодов. Аппарат контролирует сам себя и о любых отклонениях (напр., неисправности, отключение тока, изменение интенсивности излучения или необходимость ревизионного осмотра) извещает с помощью аварийной сигнализации. Технические параметры: Доминирующая длина волны – не хуже 440-470 нм. Срок эксплуатации светодиодов – свыше 60 000 часов. Освещаемая площадь – не менее 600х300 мм Режимы: Ручной режим: Стандартный режим 25 мВт/см3*нм Интенсивный режим >35 мВт/см3*нм Измерение времени применения. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | Датчик температуры периферический | Датчик температурный обеспечивают измерение периферической температуры тела | 1 шт |
|  |  | 2. | Датчик температуры центральный | Датчик температурный обеспечивают измерение центральной температуры тела | 1 шт. |
|  |  | 3. | Датчик SpO2 | Датчик для измерения сатурации на основе технологии Masimo Rainbow, (одноразовые, в комплекте 10 шт). | 1 комп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электроснабжение: 100 – 240 V+ 10%, 50/60 Hz. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней, не позднее «25» декабря 2023 года Адрес: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

ЛОТ№2 Система дыхательная для новорожденных

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система дыхательная для новорожденных |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система дыхательная для новорожденных |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  | - Техническая характеристика комплектующего к МТ |  |  | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Основной блок Аппарат ИВЛ |  | - Аппарат предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции легких взрослых, детей и новорожденных в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат и внутрибольничной транспортировки. Основные характеристики: Вентилятор: электронный, микропроцессорный, автономный, от источника сжатого воздуха, турбинная технология. Активное или пассивное увлажнение. Требования к питанию: Входное напряжение от 100 до 240 В. Аккумулятор: 1 или 2 аккумулятора. 5600 мАч в случае одного аккумулятора 11 200 мАч в случае двух аккумуляторов. Минимальное время работы от аккумуляторов: 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы); 180 мин (при работе от двух новых полностью заряженных аккумуляторов в стандартном режиме работы). Дисплей: Сенсорный TFT-дисплей диагональю не менее 15,5 дюйма, разрешение не менее 1920 × 1080 пикселов. Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на не менее 270 градусов, поворот вверх и вниз на не менее 45 градусов. Светодиодная и звуковая индикации - наличие. Разъемы подключений: Сетевой разъем RJ-45 – не менее 1. Разъем USB – не менее 1. Разъем RS-232 – не менее 1. Порт для вызова медсестры – не менее 1. Разъем VGA – не менее 1. Технические характеристики пневматической системы: Подача газа: Тип газа: Воздух, кислород. Возможность работы от центрального газоснабжения – наличие. Возможность работы от воздушного компрессора – наличие. Возможность работы от встроенной турбины – наличие. Диапазон давления: не менее от 280 до 650 кПа. Номинальные требования к потоку: не менее 180 л/мин. Режимы аппарата: V-A/C объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулировкой по объему – наличие. P-A/C давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению – наличие. V-SIMV объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция - наличие. P-SIMV давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. CPAP/PSV постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением – наличие. SIGH вздох – наличие. Вентиляция DuoLevel – наличие. PRVC регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему. APRV вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях – наличие. PRVC-SIMV регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. AMV вентиляция с адаптируемым минутным объемом – наличие. P0.1 давление окклюзии, равное 100 мс – наличие. WOB работа дыхания – наличие. RSBI индекс быстрого поверхностного дыхания – наличие. PEEPi внутреннее положительное давление в конце выдоха – наличие. NIF отрицательная сила вдоха – наличие. ATRC автоматическая компенсация сопротивления трубки – наличие. NIV неинвазивная вентиляция – наличие. Парамагнитный датчик О2 – опция. Режим неонатальной вентиляции – наличие. CPRV вентиляция при сердечно-лёгочной реанимации – опция. VS вентиляция с поддержкой объемом – опция. Weaning Tool инструмент для отлучения от ИВЛ – опция. Инструмент для защиты легких во время вентиляции – опция. Модуль измерения CO2 в боковом потоке - наличие: Диапазон измерений не менее от 0 до 152 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: МОCO2; Диапазон не менее от 0 до 9999 мл/мин; Разрешение не более 1 мл/мин. Скорость пробоотборного потока не менее 120 мл/мин. Модуль измерения CO2 в основном потоке (опционально): Диапазон измерений не менее от 0 до 150 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: подъем CO2 не менее от 0 до 9,99 %/л, МОCO2 не менее от 0 до 9999 мл/мин. Модуль пульсоксиметрии SpO2 - наличие: Диапазон измерений не менее от 0 до 100 %. Разрешение не более 1%. Погрешность не более: Взрослые/дети от 70 до 100 %: ±2 %. Новорожденные: от 70 до 100 %: ±3 %. Диапазон ЧП не менее от 20 до 300 /мин. Задаваемые параметры аппарата ИВЛ: Параметры регулировки: O2 не менее от 21 до 100%. Дыхательный объем: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл, Дети не менее от 20 до 300 мл, Новорожденные не менее от 2 до 100 мл. Частота дыхания: Новорожденные не менее от 1 до 150 /мин, Взрослые/дети не менее от 1 до 100 /мин. Частота SIMV не менее от 1 до 60 /мин. Время вдоха не менее от 0,10 до 10,00 сек. Отношение времени вдоха к времени выдоха (I:E) не хуже от 4:1 до 1:10. Время подъема давления не менее от 0,00 до 2,00 сек. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) не менее от 0 до 50 см H2O. Уровень регулировки давления вдоха (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Уровень поддержки давлением (относительно PEEP/ низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 0 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O. В режиме PSV-S/T или PSV (неинвазивная вентиляция новорожденных): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Высокое давление: Система подачи газа высокого давления не менее от 0 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O. Низкое давление не менее от 0 до 50 см H2O. Время высокого давления не менее от 0,10 до 30,00 сек. Время низкого давления не менее от 0,20 до 30,00 сек. Триггер-поток: Новорожденные не менее от 0,1 до 5,0 л/мин. Взрослые/дети не менее от 0,5 до 20,0 л/мин, выкл. Триггер по давлению не менее от -0,5 до -20,0 см H2O, выкл. Уровень срабатывания триггера выдоха Авто не менее от 1 до 85%. Частота вентиляции при апноэ: Новорожденные не менее от 1 до 150 /мин. Взрослые/дети: от 1 до 100 /мин. Давление вентиляции при апноэ (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Дыхательный объем вентиляции при апноэ: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл. Дети не менее от 20 до 300 мл. Новорожденные не менее от 2 до 100 мл. Время вдоха в режиме вентиляции при апноэ не менее от 0,10 до 10,00 сек. Перемежающееся положительное давление в конце выдоха не менее от 1 до 40 см H2O. Поток (O2-терапия): Взрослые не менее от 2 до 60 л/мин; Дети не менее от 2 до 25 л/мин. Поток: Взрослые не менее от 6 до 180 л/мин; Дети не менее от 6 до 30 л/мин; Новорожденные не менее от 2 до 30 л/мин. Процент времени паузы вдоха не менее от 5 до 60%. PEEP (режим nCPAP) не менее от 0 до 50 см H2O. Минутный объем не менее от 25 до 350%. Вес: Взрослые не менее от 10 до 200 кг; Дети не менее от 3 до 35 кг; Новорожденные не менее от 0,2 до 15 кг. Измеряемые параметры аппарата: Давление не менее от -20 до 120 см H2O. Дыхательный объем не менее от 0 до 6000 мл. Минутный объем: Взрослые/дети не менее от 0,0 до 100,0 л/мин; Новорожденные не менее от 0,0 до 30,0 л/мин. Частота дыхания не менее от 0 до 200 /мин. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) не менее от 0 до 120 см H2O. I:E не менее от 150:1 до 1:150. Время вдоха не менее от 0,00 до 60,00 сек. Сопротивление вдоху/выдоху не менее от 0 до 600 см H2O/(л/с). Растяжимость статическая/динамическая не менее от 0 до 300 мл/см H2O. Дыхательный объем на выдохе при идеальной массе тела не менее от 0 до 50. Индекс быстрого поверхностного дыхания не менее от 0 до 9999 1 /(л•мин). Внутреннее PEEP не менее от 0 до 120 см H2O. Отрицательная сила вдоха не менее от -45,0 до 0,0 см H2O. Вдыхаемая концентрация кислорода не менее от 15 до 100 Об. %. Давление окклюзии, равное 100 мс, не менее от -20,0 до 0,0 см H2O. Пиковый вдыхаемый поток: Взрослые/дети не менее от 0 до 300 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Пиковый выдыхаемый поток: Взрослые/дети не менее от 0 до 180 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Отношение растяжимости в течение последних 20 % фазы вдоха к общей растяжимости не менее от 0,00 до 5,00. Постоянная времени выдоха не менее от 0,0 до 10,0 сек. Поток (O2-терапия) не менее от 0,0 до 100,0 л/мин. Работа дыхания не менее от 0,0 до 100,0 Дж/мин. Скорость потока в конце фазы выдоха: Взрослые/дети не менее от 0 до 180 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Объем оставшегося газа не менее от 0 до 4000 мл. % утечки не менее 100%. |  |  | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | - Режим вентиляции V-A/C |  | - объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулировкой по объему |  |  | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | - Режим вентиляции P-A/C |  | - давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению |  |  | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Режим вентиляции V-SIMV |  | - объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция |  |  | - 1 шт. |
|  |  | - 5 | Модуль P-SIMV |  | давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 6 | Режим вентиляции CPAP/PSV |  | постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 7 | Режим вентиляции SIGH |  | вздох |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 8 | Модуль Duolevel |  | Двойная вентиляция |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 9 | Режим вентиляции PRVC |  | регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 10 | Режим вентиляции APRV |  | вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 11 | Режим вентиляции PRVC-SIMV |  | регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 12 | Режим вентиляции AMV |  | вентиляция с адаптируемым минутным объемом |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 13 | Мониторинг: P0.1 |  | давление окклюзии, равное 100 мс |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 14 | Мониторинг: WOB |  | работа дыхания |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 15 | Мониторинг: RSBI |  | индекс быстрого поверхностного дыхания |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 16 | Мониторинг: PEEPi |  | внутреннее положительное давление в конце выдоха |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 17 | Мониторинг: NIF |  | отрицательная сила вдоха |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 18 | Режим ATRC |  | автоматическая компенсация сопротивления трубки |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 19 | Режим NIV |  | неинвазивная вентиляция |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 20 | - Сенсорный дисплей |  | - Сенсорный TFT-дисплей диагональю не менее 15,5 дюйма, разрешение не менее 1920 × 1080 пикселов. Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на не менее 270 градусов, поворот вверх и вниз на не менее 45 градусов. |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 21 | - Модуль для новорожденных |  | поддержка неонатальной вентиляции |  |  | 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Одноразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (неонатальный) |  |  |  | - Одноразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (неонатальный) | - 20 шт. |
|  |  | - 2 | - Тестовое лёгкое |  |  |  | - Тестовое лёгкое (неонатальное) | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | - Химический датчик O2 |  |  |  | - мониторинг О2, О2 терапия | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Мобильная тележка для аппарата |  |  |  | - Четыре колеса. Каждое колесо имеет тормоз. | - 1 шт. |
|  |  | - 5 | - Пневматический небулайзер |  |  |  | - часть системы увлажнения воздуха | - 1 шт. |
|  |  | - 6 | - Аккумуляторная батарея стандартной ёмкости |  |  |  | - Минимальное время работы от аккумулятора не менее 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы) | - 1 шт. |
|  |  | - 7 | - Маска для неинвазивной вентиляции |  |  |  | - Маска для неинвазивной вентиляции (детская, размер S) | - 1 шт. |
|  |  | - 8 | - Маска для кислородной терапии |  |  |  | - Маска для кислородной терапии (детская, размер S) | - 1 шт. |
|  |  | - 9 | - Назальная кислородная канюля |  |  |  | - Назальная кислородная канюля (детская, размер S) | - 1 шт. |
|  |  | - 10 | - Увлажнитель в комплекте (многоразовый) |  |  |  | - часть системы увлажнения воздуха, подаваемого пациенту в процессе проведения ИВЛ, с подогревом, для новорожденных | - 1 шт. |
|  |  | - 11 | - Модуль пульсоксиметрии SpO2 |  |  |  | - Диапазон измерений не менее от 0 до 100 %. Разрешение не более 1%. Погрешность не более: Взрослые/дети от 70 до 100 %: ±2 %. Новорожденные: от 70 до 100 %: ±3 %. Диапазон ЧП не менее от 20 до 300 /мин. | - 1 шт. |
|  |  | - 12 | - Комплект аксессуаров к модулю пульсоксиметрии SpO2 для новорожденных |  |  |  | - Комплект аксессуаров к модулю пульсоксиметрии SpO2: кабель датчика SpO2 – 1, датчик SpO2 для новорожденных – 1. | - 1 комплект. |
|  |  | - 13 | - Модуль капнометрии Sidestream CO2 |  |  |  | - Диапазон измерений не менее от 0 до 152 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: МОCO2; Диапазон не менее от 0 до 9999 мл/мин; Разрешение не более 1 мл/мин. Скорость пробоотборного потока не менее 120 мл/мин. | - 1 шт. |
|  |  | - 14 | - Комплект аксессуаров к модулю Sidestream CO2 |  |  |  | - Комплект аксессуаров к модулю Sidestream CO2 (неонатальный) | - 1 комплект. |
|  |  | - 15 | - Комплект принадлежностей nCPAP (неонатальный) |  |  |  | - Комплект принадлежностей nCPAP (неонатальный) | - 1 шт. |
|  |  | - 16 | - Шланги подачи газов |  |  |  | - Шланги подачи газов (O2 и Воздух) | - 1 шт. |
|  |  | - 17 | - Дополнительный слот для модулей |  |  |  | - Слот для установки модулей расширения | - 1 шт. |
|  |  | - 18 | - Модуль резервного газоснабжения |  |  |  | - Встроенная турбина (турбинная технология). Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O, максимальный поток не менее 200 л/мин. | - 1 шт. |
|  |  | - 19 | - Датчик потока неонатальный (многоразовый) |  |  |  | - Датчик потока неонатальный (многоразовый). Диапазон потока от 0.2 до 30 л/мин | - 1 шт. |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям: - •наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 100 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт); |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней, не позднее «25» декабря 2023 года Адрес: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |  |