Утверждено

Приказом директора

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр»

Управления общественного здравоохранения города Алматы

№66-ГЗ от «01» ноября 2024 года

Директор ______________ Аймагамбетова А.С.

Приложение 2

к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛОТ№1 Инкубатор для новорожденных (неонатальный) в комплекте с принадлежностями

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Инкубатор для новорожденных (неонатальный) в комплекте с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | - Техническая характеристика комплектующего к МИ | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | - 1 | Блок управления с жидкокристаллическим (светодиодным) дисплеем и сенсорным модулем | Наличие инкубатора, предназначенного для использования в отделениях детской реанимации родовспомогательных учреждений для проведения интенсивной терапии по выхаживанию новорожденных с критически низким весом от 500 гр. и выше. Технические характеристики: Наличие интегрированного жидкокристаллического дисплея с функцией трендов, возможностью выводить графики температуры воздуха и температуры кожи, относительной влажности, концентрации кислорода с отображением динамики на протяжении, не менее: 4, 8, 24 часов. Наличие функции управления температурой. Диапазон регулировки температуры «по воздуху»: 20-39 °С, диапазон регулировки температуры «по коже»: 34-38 °С, порог дополнительного повышения температуры oт 37 °С, шаг изменения температурных параметров, не более 0,1°С, точность измерения температурных параметров, не более 0,2 °С, время выхода на температурный режим до 40 мин. Индикация уровней мощности нагрева плавно: 0 – 100%. Тревожная сигнализация системы нагрева должна отображать: отклонение от установленной температуры «по коже» +/- 1,0 °С (возможная установка до 0,5 °С); отклонение от установленной температуры «по воздуху»: + 1,5 °С/-3,0 °С (возможная установка до 0,5 °С); верхний предел температуры «по воздуху», не менее 40,0 °С в режиме «Т > 37 °С», не менее 39,0 °С в режиме «Т < 37 °С»; неисправность нагревательного элемента; неисправность/отсоединение датчика кожной температуры; неисправность системы циркуляции воздуха; сбой электропитания; неисправность системы управления; неисправность датчика температуры воздуха. Наличие установки уровня влажности: от 30 до 95%. Наличие сигнализации превышения заданного уровня + 5%, сигнализации низкого уровня воды в резервуаре, сигнализации отсоединения датчика влажности, сигнализации неисправности датчика влажности. Наличие функции автоматического поддержания уровня кислорода. Диапазон измерения: от 18 до 100%. Наличие функции автоматического поддержания уровня влажности. Диапазон измерения: от 20 до 100%. Наличие установки концентрации кислорода: от 21 до 65%. Точность отображения, не более 1%. Наличие сигнализации отклонения концентрации от заданной +/- 3%, сигнализации отсоединения датчика кислорода, сигнализации неисправности датчика кислорода, сигнализации необходимости калибровки датчика, сигнализации сбоя калибровки. - Наличие опоры с ящиками и шкафами для расходных материалов по обе стороны опоры: Наличие не менее 2-х выдвижных ящиков, стойки для внутривенных инфузий, с максимальной нагрузкой не более 5 кг. Габариты: ширина, не более 107 см. Глубина, не более 56 см. Высота, не более 134 см. Другие возможности: Наличие кислородного микрофильтра с порами пропуска, не более 0,5µ, воздушного микрофильтра с порами пропуска, не более 0,5µ. Степень удаления мельчайших частиц с эффективностью, не менее 99,8%. Электроизоляция класса I. Наличие полки для приборов, не менее 1 шт., с максимальной нагрузкой до 10 кг. Уровень СО2 <0,5%, уровень внутреннего шума <50 дБ. Наличие блокировки клавиатуры. Защита от взрывоопасных веществ Non AP/Non APG, Защита от проникновения воды IPX4. Класс безопасности: Класс 2 б – с повышенной степенью риска. | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | - Двойной купол инкубатора с пятью овальными портами доступа с эластичными манжетами, с высокопрочными нетоксичными уплотнителями, одним портом "IRIS", рукавом "IRIS", восемью портами для пропуска кабелей и датчиков, на двух уровнях, с четырех углов купола, выдвижным поддоном для рентгеновской пленки | - Купол должен быть из прозрачного акрила с двойными стенками, способствующий равномерному распределению тепла внутри инкубатора по всему периметру и создающий воздушную завесу при открывании портов доступа. - Наличие подвижных панелей с двойными стенками для обеспечения полного доступа как с передней, так и с задней стороны, для проведения манипуляции одновременно двумя операторами/врачами специалистами. - Наличие не менее шести портов доступа к пациенту. - Наличие на одном из портов диафрагмы IRIS на боковой стенке для пропуска и удержания дыхательного контура для удобства. - Наличие не менее восьми портов для пропуска кабелей и датчиков, на двух уровнях, с четырех углов купола. - Все части купола должны сниматься вручную, без специальных инструментов. - Элементы крепежа должны быть сделаны из нержавеющих материалов. Купол должен иметь закругленные углы для облегчения обработки и лучшего обзора медперсоналу. - Наличие ложа пациента. Размеры ложа, не менее: 340 х 630 - мм. Выдвигаемое ложе должно быть изготовлено из - рентген прозрачного материала с отделением для рентген - кассеты. | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | - Опора с ящиками и шкафами для расходных материалов по обе стороны опоры | - Наличие не менее 2-х выдвижных ящиков, стойки для внутривенных инфузий, с максимальной нагрузкой, не более 5 кг. - Габариты: ширина, не более 107 см; глубина, не более 56 см. - Высота должна быть регулируемая: от 134 см до 154 см. | - 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | - 1 | Встроенный пульсоксиметр | Наличие функции пульсоксиметрии с отображением ЧСС и SpO2. | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | Интегрируемые встроенные весы | Наличие интегрированных весов с возможностью взвешивания до 10 кг и отображением тренда по весу новорожденного. | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | Полка с интегрированным источником дежурного освещения | Наличие полки с интегрированным источником дежурного освещения для ночного наблюдения. | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | Вынимаемый автоклавируемый резервуар для воды | Наличие съемного автоклавируемого резервуара для увлажнения объемом, не менее 950 мл. | - 2 шт. |
|  |  | - 5 | Комплект сервоконтроля кислорода с датчиком и кислородным шлангом | Точность сервоконтроля кислорода, не более: ± 3%, двухкамерного кислородного датчика. Диапазон измерения, не уже: от 0 до 100 % кислорода. Электрический разъем должен быть резьбовым с диаметром 0,7 мм. Номинальный срок службы: до 1 000 000 % чaсов О2. Условия работы: температура: от 0 до 45°C; давление воздуха: от 60 до 175 кПа; относительная влaжность воздуха: до 100 % (атмосфера с конденсатом в течение нескольких часов). Выходное напряжение, не более: 5 - 12,5 мВ. Время срабатывания 90%, не более 6 с. Нулевое напряжение без кислорода, не более: 200 мкВ в 100 % N2, через не более 4,5 минут. Воспроизводимость, не более: ± 1 % объема О2 в 100 %, через, не более 5 минут. | - 1 комплект |
|  |  | - 6 | Матрац с оптимальной плотностью покрытия и механизмом наклона матраца Тренделенбург (0-10°) | - Наличие матраца с оптимальной плотностью покрытия для обеспечения комфорта пациента, с системой распределения давления тела ребенка, обеспечивающей пиковое давление при массе тела до 3600 грамм, не более 15 мм. рт. ст. - Размеры, не менее: 330 х 620 х 40 мм. Возможность придания ложу положения Тределенбург, анти- Тределенбург, высокого и низкого горизонтального положений. Наличие изменения положения кровати, плавная регулировка в диапазоне, не уже: 0-10º. | - 1 шт. |
|  |  | - 7 | Держатель дыхательного контура | Наличие гибкого держателя дыхательного контура внутри инкубатора по типу «Гусиная шея». | - 1 шт. |
|  |  | - 8 | Боковые бамперы корпуса | Наличие боковых бамперов для корпуса. | - 2 шт. |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | - 1 | Наружный датчик для измерения температуры тела новорожденного с поддержкой режима "кенгуру" | Наличие основного датчика для мониторинга и контроля температуры кожи новорожденных. Датчик температуры кожи должен контролировать температуру пациента с помощью излучающего нагревателя (контроль температуры кожи с автоматической регулировкой). Мониторинг температуры данным датчиком должен выполняться при срабатывании сигнализации в режиме контроля температуры кожи. Характеристики датчика температуры кожи: Диапазон измерения, не уже: от 35С° до 40С°; Наличие разъема 3-pin; Длина датчика, не менее 150 см. | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | Воздушные фильтры для системы очистки воздуха | Наличие фильтра пластины прямоугольной формы, состоящей из фильтрующего нетканого материала по середине и по краям удерживающей специальной тканевой основы. По краям должна быть специальная скрепляющая основа. Размеры, не более: 26см х 9см х 1,5см. Вес, не более 15 грамм. Количество в 1 упаковке, не менее 4 шт. | - 6 упаковок |
|  |  | - 3 | Многоразовый датчик SpO2 c фиксатором | Наличие многоразового датчика SpO2 c фиксатором. | - 2 шт. |
|  |  | - 4 | - Датчики измерения потока и температуры встраиваемые внутри системы контроля инкубатора | Наличие датчика для обеспечения оптимальной производительности при определенных медицинских условиях и в соответствии с нормами безопасности (операции, неотложная медицинская помощь и неонатология). Характеристики кислородного датчика: Датчик кислорода должен быть гальваническим. Диапазон измерения, не уже: от 0 до 100 % кислорода. Электрический разъем должен быть резьбовым с диаметром 0,7 мм. Номинальный срок службы: до 1 000 000 % чaсов О2. Условия работы: температура: от 0 до 45°C, давление воздуха: от 60 до 175 кПа, относительная влaжность воздуха: до 100 % (атмосфера с конденсатом в течение нескольких часов). Выходное напряжение, не более: 5 - 12,5 мВ. Время срабатывания 90%, не более 6 с. Нулевое напряжение без кислорода, не более: 200 мкВ в 100 % N2, через, не более 4,5 минут. Воспроизводимость, не более: ± 1 % объема О2 в 100 %, через, не более 5 минут. Дрейф: <1 % объема О2 от 20 % до 100 % О2. Ошибка в линейности: <2 % в 100 % О2. Чувствительность к влажности, не более 0,03 % по отношению к О2 на % относительной влажности воздуха. Вес, не более 40 г. Готовность к работе: через не более, чем 30 минут после установки сенсора. Без влияния потока. | - 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования по электрообеспечению: Напряжение: ~ 220-240В ± 10%, Кратность фазы: однофазный Частота сети: 50/60 Гц Условия эксплуатации: Температура воздуха в помещении при эксплуатации: 20 – 30 °С, Относительная влажность в помещении при эксплуатации: 5 – 99% без допущения возможности образования конденсата, Диапазон рабочей температуры датчика влажности: 20 – 42 °С, Диапазон рабочей температуры датчика кислорода: 20 – 42 °С, Давление калибровки датчика кислорода: 600 – 900 мм водного столба |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 20 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 года, Адрес: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |