Объявление

Закупки  способом запроса ценовых предложений

06 ноября 2018 года

ГКП на ПХВ ««Городской перинатальный центр» почтовый адрес: г. Алматы, ул. Жубанова 11 приглашает Вас принять участие в закупках лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения (далее – товар) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений в соответствии согласно гл.10 п.105 пп1) с Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (далее – Правила).

Требуемый объем закупаемых товаров подробная характеристика товаров  сумма выделенная для закупки  по каждому товару указана в приложении №1.

Место поставки товаров: г. Алматы, ул. Жубанова 11. ГКП на ПХВ ««Городской перинатальный центр»

Срок поставки товаров –  2018 год,  по заявкам   заказчика

Место приема  документов: г.  Алматы, Жубанова 11. ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр»  отдел государственных закупок.

Срок предоставления ценовых предложений:  до   13 ноября  2018 года до 10 часов

Вскрытие конвертов с ценовыми  предложениями:  до   13 ноября  2018 года в 10 часов

ГКП на ПХВ «ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» отдел государственных закупок

Потенциальный поставщик представляет только одно ценовое предложение, в запечатанном виде. (на конверте указывается   наименование и адрес заказчика или организатора  закупа,  наименование  проводимой закупки дата и время  вскрытия конверта, наименование, адрес, телефон потенциального поставщика)

Конверт содержит ценовое предложение по форме утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям установленным главой 4 «Правил»,  а так же  описание и объем фармацевтических услуг (техническая спецификация)

Поставщик, в случае признания его победителем, в течение   десяти календарных дней  должен представить заказчику документы подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям в соответствии с п.113 главы 10  «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммуноглобулических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармуслуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» утвержденных Постановлением Правительства РК от 30  октября 2009 года №1729 с изменениями от 29.12.2016 года

Приложение №1

| Наименование товара | Ед.измер. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии | шт | 1 | 1 900 000 | 1 900 000,00 |

Сатып   алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

06 қараша 2018 жыл

Алматы қ., Жубанов көшесі, 11 пошталық мекенжайындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталығы» МКК Сізді, «Кепілді тегін медициналық көмек көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техникаларды, фармацевтік қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» гл.10 п.105 пп1)  (бұдан әрі-Қағида)  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулының (08.11. 2017 жылғы өзгерістер және толықтырулармен) 9 тарауына сәйкес баға ұсынысы сұранысының әдісімен кепілді тегін медициналық көмек көрсету мақсатында дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды (бұдан әрі-тауар) сатып алуға қатысуға шақырамыз.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті көлемі, тауарларға тиісті сипаттама, әр тауарға сатып алу үшін бөлінген сома №1 қосымшада көрсетілген.

Тауарларды жеткізу орны: Алматы қ., Жубанов көшесі, 11. ШЖҚ «Қалалық перинаталдық орталығы» МКК.

Тауарларды жеткізу мерзімі – 2018 жыл, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

Баға ұсынысын ұсыну мерзімі: 2018 ж. «13 қараша» (ға) дейін. 10 сағ.

Баға ұсыныстарымен конверттерді ашу: 2018 ж. «13 қараша», сағ.10 с

Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталығы » МКК.

Потенциалды жеткізуші басылған түрдегі тек бір данадан тұратын баға ұсынысын ұсынады (конвертте тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының аталуы

және мекенжайы, өткізілетін сатып алу атауы, конвертті ашу мерзімі мен уақыты, потенциалды жеткізушінің аталуы, мекенжайы, телефоны көрсетіледі).

Конверт денсаулық сақтау саласының уәкілетті органымен бекітілген үлгі бойынша баға ұсынысы, лицензиялау немесе рұқсат беру үдерісі арқылы рұқсат ету органдарымен жүргізілетін іс-әрекет пен қызметтерді жүзеге асыру мақсатында жеке және заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатнамадан, сондай-ақ, ұсынылатын тауарлардың «Ереженің» 4-тараудағы«фармацевттік қызметтің сипаттамасы мен көлемімен» (техникалық сипаттамасы) қойылатын талаптарға сәйкес екендігін растайтын құжаттардан тұруы тиіс.

Жеткізуші жеңімпаз атанған жағдайда, он күннің ішінде тапсырыс берушіге «Кепілді тегін медициналық көмек көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулының (2016.29.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен, 2017 жылғы 08 қарашадағы жағдай бойынша) 10 тарауы, 111 тармағына сәйкес біліктілік талабының сәйкестілігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет

Комиссия в составе:

- Нугманова Г.Ф. (зам.директора по клинической части) – председатель комиссии______________

- Ахметова Д.Ш.. - (гл.акушерка) – заместитель председателя.________

- Убулова Г.Т.(и.о.главного бухгалтера)  – член комиссии________

- Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии______________

- Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРиТН) – член комиссии____________

- Сабекова А.А. (заведующий лаборатории) – член комиссии____________

- Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии____________

Секретарь комиссии -  Сатыбалдиева М.А.

| 1. | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии |  |  |
| 1.2 | Язык пользователя интерфейса прибора, включая язык ПО для компьютера |  | Русский |
| 1.3 | Автоматический анализ результатов |  | Наличие |
| 1.4 | Индикация качества установки зонда |  | Наличие |
| 1.5 | Тест вызванной задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАE) |  | Наличие |
| 1.5.1. | Тестовый сигнал |  | Широкополосный щелчок |
| 1.5.2. | Интенсивность стимула для ЗВОАЭ не более |  | Не более 83 дБ УЗД |
| 1.5.3. | Частотный диапазон стимула (ЗВОАЭ) |  | Не уже 0,7 - 4,0 кГц |
| 1.5.4. | Количество частот для анализа ответа |  | Не менее 6 |
| 1.6 | Тест вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения ЭЧПИ (DPOAE) |  | Наличие |
| 1.6.1. | Диапазон интенсивность стимула для ЭЧПИ |  | Не уже 40 – 70 дБ УЗД |
| 1.6.2. | Частотный диапазон стимула (ЭЧПИ) |  | Не уже 1,5-12 кГц |
| 1.6.3. | Количество частот |  | Не менее 4 |
| 1.7. | Максимальный выход (защита) |  | Не более 90 дБ УЗД |
| 1.8. | Шум микрофонной системы не более |  | -20дБ УЗД @ 2 кГц (ширина полосы-1 Гц/ -13 дБ УЗД @ 1 кГц (ширина полосы-1 Гц) |
| 1.9. | Частота дискретизации |  | 31,250 Гц или 31,750 Гц |
| 1.10. | Жидкокристаллический дисплей |  | Наличие |
| 1.10.1. | Отображение хода и результатов тестирования |  | Наличие |
| 1.10.2. | Индикация текущего уровня шума |  | Наличие |
| 1.10.3. | Индикация результатов теста «Прошел/не прошел» |  | Наличие |
| 1.11. | Автоматическая калибровка |  | Наличие |
| 1.12. | Программное обеспечение на русском языке |  | Наличие |
| 1.13. | Процессор цифровой обработки сигналов |  | Не менее 24-бит; 66 МГц; 3,3 В |
| 1.14. | Интерфейс соединения с персональным компьютером |  | Не хуже RS232 |
| 1.15. | Кодер-декодер (CODEC) |  | Не менее 18 бит Ц/А, 18 бит А/Ц, 96 дБ С/Ш (SNR) |
| 1.16. | Внешняя электронно-перепрограммируемая память (EEPROM) (долговременная) |  | Не менее 2 Мбит |
| 1.17. | Возможность сохранения данных обследования в базе данных компьютера |  | Наличие |
| 1.18. | Число измерений, сохраняемых во внутренней памяти прибора |  | Не более 250 |
| 1.19. | Переключатели: мембранная клавишная панель-1 миллион срабатываний + запуск |  | Наличие |
| 1.20. | Электропитание прибора |  | Автономное |
| 1.21. | Число измерений с одним комплектом батарей |  | Не менее 300 |
| 1.22 | Клипса для крепления на одежду, расположена на адаптере для соединения пробника с корпусом прибора |  | Наличие |
| 1.23 | Разъем 3,5 мм для подключения наушников |  | Наличие |
| 1.24 | Размер корпуса в сборе с пробником |  | Не более 26см X 6,5см X 3см |
| 1.25 | Вес прибора, включая батареи и пробника |  | Не более 300 гр. |
| 1.26 |  | Пластмассовая подставка с соединительным интерфейсом Функции подставки: - Связь с компьютером - Связь с принтером - Автоматическая зарядка аккумулятора при установке прибора на подставку | Наличие |
| 2. | Комплект поставки |  |  |
| 2.1 | Прибор |  | 1 штука |
| 2.2 | Подставка |  | 1 штука |
| 2.3 | Щелочные батареи тип АА |  | 4 штуки |
| 2.4 | Коробка с тестовыми ушными вкладышами №№1-12 (не менее 146 штук) |  | 1 комплект |
| 2.5 | Зонд с зондовым наконечником |  | 1 штука |
| 2.6. | Удлинитель зонда 100 см. |  | 1 штука |
| 2.7. | Насадки к зонду |  | 4 штуки |
| 2.8. | Интерфейс соединения с персональным компьютером |  | 1 штука |
| 2.11. | Футляр для переноски |  | Наличие |
| 2.12. | Программное обеспечение на русском языке |  | Наличие |
| 2.13 | Руководство по эксплуатации (на русском и казахском языке) |  | Наличие |
| 2.14 | Термопринтер |  | Наличие |
| 2.15 | Кабель для принтера |  | RS232 |
| 3. | Документы |  |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение РК |  | Наличие |
| 3.2 | Сертификат СИ |  | Наличие |
| 3.3 | Авторизационная доверенность от производителя поставку и техническое обслуживание прибора |  | Наличие |
| 3.4 | Сертифицированная производителем сервисная служба на территории РК |  | Наличие |
| 3.5 | Сертифицированный производителем сервис-инженер |  | Наличие |
| - 4 | Гарантийное и сервисное обслуживание |  |  |
| - 4.1 | Гарантийный срок |  | 12 месяцев |
| - 4.2 | Гарантийное сервисное обслуживание |  | 37 месяцев |