Утверждено

Приказом и.о.директора

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр»

Управления общественного здравоохранения города Алматы

№54-ГЗ от «09» ноября 2023 года

И.о.директора ______________ Аймагамбетова А.С.

Приложение 2

к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛОТ№1 Открытая реанимационная система для новорожденных

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Открытая реанимационная система для новорожденных |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Открытая реанимационная система для новорожденных | Открытая реанимационная система - предназначена для вынашивания младенца, дает возможность осмотреть новорожденного и в случае необходимости провести все экстренные мероприятия. ОРС облегчает доступ к ребенку не мене чем с 4 сторон. ОРС состоит из станины на которой расположены не более 4 колес с индивидуальным тормозом, на станине размещено основание под ложе пациента, электродвигатели, рентген касету, бортики предотвращающие падение новорожденного, вертикальный кронштейн для размещения дисплея, датчиков кислорода, воздуха, вакуума, отсасывателя, лучистого тепла, фототерапевтических ламп и освещения. Общие параметры Новорожденные с массой тела не менее 10 кг; Защита от попадания воды: не менее IPX0 Размер (мм): не более Д1100 × Ш730 × В1770 мм нижняя точка Не более Д1100 × Ш730 × В1970 мм верхняя точка Масса: не более 120 кг Скорость окружающего воздуха: <0,3 м/с Требования к производительности Требования к входной мощности: не менее 220 ~ 230 В переменного тока/50 Гц Входная мощность: не более 750 ВА Максимальная выходная мощность нагревателя: не более 580 Вт/240 В Выход вспомогательного источника питания: не менее 220~230В/ 50 Гц, максимально допустимый ток 0,3 А Шланги низкого давления в сборе для использования в медицинских целях в диапазоне давлений: не более 0 кПа ～ 1000 кПа Сигнализация – встроенное программное обеспечение обеспечивающее извещение отклонения заданных параметров. Сигнализация: сигнализация сбоя питания, сигнализация датчика, сигнализация превышения температуры, сигнализация отклонения, сигнализация системной ошибки, сигнализация пульсоксиметра, верхний предел сигнализации пульса, нижний предел сигнализации частоты пульса, верхний предел сигнализации SpO2, нижний предел сигнализации SpO2 предел, сигнализация напоминания системы, сигнализация неисправности одного источника газа, сигнализация низкого давления. APGAR: звуковое и световое напоминание, когда оборудование работает на 50″～1′, 4′50″～5′, 9′50″～10′. Продолжительность звуковой паузы регулятора температуры： не менее 4 минуты Функция подачи кислорода (применяется для подачи в кислородную палатку к новорожденному) Диапазон настройки концентрации кислорода: 21%～100% Точность: не менее ≤ ± 3% （V / V） Диапазон сигнализации низкого давления: 150 ± 50 кПа. Диапазон настройки расхода: не более 0 ～ 15 л / мин, настройки уровня соответственно равны 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,15 (л / мин) Точность вывода расхода: ± 0,5 л / мин, 0,5, 1, 2, 3, 4 л/мин; ± 1 л / мин, 5, 6, 8, 10 л; ± 2 л / мин, при 12 и 15 л / мин Функция реанимации T-piece (применяется для воздушно легочной реанимации новорожденного) Диапазон диафрагменного манометра: -10～80 см вод. ст. Точность манометра: ± 2% от полного значения Мертвое пространство реанимационных аппаратов и принадлежностей для дыхательных путей: ≤6 мл Сопротивление вдоха и сопротивление выдохf во время фазы выдоха с функцией реанимации: Во время фазы выдоха давление в отверстии для подключения пациента не должно превышать 6 см вод. ст. атмосферного давления при потоке воздуха на вдохе 6 л/мин; Давление в соединительном отверстии пациента во время фазы выдоха не должно превышать 6 см H2o выше атмосферного давления при расходе воздуха на выдохе 6 л/мин Диапазон настройки максимального давления (Pmax): 1 ～ 60 см вод. Ст., Заводская настройка максимального давления составляет 40 см вод. ст., Диапазон пикового давления на вдохе (PIP) можно регулировать: 5 л/мин, прибл. 1～57 см H2O; 8 л / мин, прибл. 2 ～ 58 см H2O; 10 л / мин, прибл. 3 ～ 59 см H2O; 15 л / мин, прибл. 5 ～ 60 см H2O Заводская установка пикового давления на вдохе (PIP) составляет 20 см вод. Ст., может регулироваться. Диапазон положительного давления в конце выдоха (PEEP) при: 5 л / мин, прибл. 0 8 см H2O; 8 л / мин, прибл. 0,2 ～ 17 см H2O; 10 л / мин, прибл. 0,5 23 см H2O; 15 л / мин, прибл. 1 ～ 28 см H2O | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Ложе | Максимальная нагрузка на ложе: не менее 10 кг | 1 штука |
|  |  | 3 | Электрический привод ложа | Электромеханический привод угла наклона ложа не более +/-120 | 1 штука |
|  |  | 4 | Панель управления | Регулировка и установка задаваемых параметров температуры, подачи воздушно-кислородной смеси, фототерапии, лучистого тепла, сатурации. Аспирации, включения и выключения аппарата. | 1 штука |
|  |  | 5 | Дисплей | Основной 8 дюймовый сенсорный экран отображает различную мониторируемую информацию. | 1 штука |
|  |  | 6 | Освещение ложа | Лампа освещения. | 1 штука |
|  |  | 7 | Нагревательные элементы | Режим контроля температуры: режим предварительного нагрева, ручной режим, детский режим Индикация нагревателя: 0 ～ 100%, регулируется с шагом 10% Диапазон регулирования температуры при работе в детском режиме: не менее 34,5 ℃ ~ 37,5 ℃ Отображаемый диапазон датчика температуры кожи: не менее 5 ℃ ~ 65 ℃ Разница между температурой, измеренной датчиком температуры кожи, и контрольной температурой: ≤0,5 ℃ Однородность температуры матраса: ≤2 ℃ | 1 штука |
|  |  | 8 | Станина | Основание открытой реанимационной системы. | 1 штука |
|  |  | 9 | Электроподъёмный механизм для станины | Электромеханический привод регулировки высоты. | 1 штука |
|  |  | 10 | Ножной пульт для регулировки высоты | Пульт регулировки высоты ножные кнопки вверх и вниз от не более 1770 мм до 1970 мм | 1 штука |
|  |  | 11 | Блок фототерапии светодиодный | Параметры аппарата фототерапии Принципиальная схема полной спектральной освещенности Ebi в диапазоне длин волн от 320 до 550 нм Измерительное оборудование Интегральная калибровочная кривая Ebi FL-1D Равномерность общей освещенности билирубином на эффективной площади облучения матраса:> 0,4 Среднее значение общей освещенности билирубином на эффективной площади облучения матраса: ≥1,0 мВт/см2 Общая освещенность билирубином на эффективно облучаемой площади матраса: ≥1,3 мВт/см2 Рабочий шум фототерапевтического аппарата: окружающий шум ≤40 дБ (A), рабочий шум ≤ 50 дБ (A) Эффективный срок службы светодиода: 5000 часов | 2 штуки |
|  |  | 12 | Манометр кислорода | Манометр кислорода с градуированной шкалой | 1 штука |
|  |  | 13 | Манометр воздуха | Манометр воздуха с градуированной шкалой | 1 штука |
|  |  | 14 | Вакуумметр | Диапазон шкалы вакуумметра: 0～21 кПа (0～160 мм рт.ст.) | 1 штука |
|  |  | 15 | Вакуумный аспиратор | Функция вакуумного всасывания Диапазон настройки ручки настройки вакуума: 0～18,67±1,33 кПа (0～140±10 мм рт.ст.) Расход свободного воздуха: ＜ 20 л / мин (при максимальной настройке вакуума) Время отклика вакуума: когда давление источника входящего газа составляет 500 кПа, разрежение за 10 секунд должно быть не менее 17,34 кПа (130 мм рт.ст.) Точность вакуумметра: ± 5% от полной шкалы Потери газа: ＜ 28 л / мин (при максимальном вакууме) | 1 штука |
|  |  | 16 | Всасывающий шланг аспиратора | Всасывающий шланг выполненный из силикона. | 1 штука |
|  |  | 17 | Кронштейн боковой | Максимальная нагрузка на кронштейн боковой стойки: не более 10 кг | 1 штука |
|  |  | 18 | Матрац | Рентгенопрозрачный матрац. Максимальная нагрузка на матрац не менее 10 кг | 1 штука |
|  |  | 19 | Датчик температуры | Точность датчика температуры кожи: в пределах не менее ± 0,2 ℃ | 1 штука |
|  |  | 20 | Датчик температуры (одноразовый) | Точность датчика температуры кожи: в пределах не менее ± 0,2 ℃ | 1 штука |
|  |  | 21 | Инфузионная стойка | Максимальная нагрузка на стойку для внутривенного вливания: не более 2 кг | 1 штука |
|  |  | 22 | Предохранитель плавкий | Предохранитель: F 6.3AH/250V | 2 штуки |
|  |  | 23 | Полка для приборов | Максимальная нагрузка на полку: не более 2 кг | 1 штука |
|  |  | 24 | Ящик выдвижной | Максимальная нагрузка на ящик: не более 5 кг | 1 штука |
|  |  | 25 | Датчик SPO2 | Парметры SpO2 Отображаемый диапазон: 1 ~ 100% Диапазон калибровки: 70 ～ 100% Точность измерения: отсутствие движения: ± 3% движение: ± 3% низкая перфузия: ± 3% Разрешение: 1% Диапазон настройки верхнего предела сигнализации: 50～100% Диапазон настройки нижнего аварийного сигнала: 45～95% Показатель эффективности PR Отображаемый диапазон: 25～240 уд/мин (1/мин) Диапазон калибровки: 25～240 уд/мин (1/мин) Точность измерения: отсутствие движения: ± 3 уд / мин (1 / мин) движение: ± 5 ударов в минуту (1 / мин) низкая перфузия: ± 3 удара в минуту (1 / мин) Разрешение: 1 уд/мин (1/мин) Диапазон настройки верхнего предела сигнала тревоги: 80～240 ударов в минуту (1/мин) Диапазон настройки низкого сигнала тревоги: 35-180 уд/мин (1/мин) | 1 штука |
|  |  | 26 | Кислородная палатка | Кислородная палатка для новорожденного с окошками доступа. | 1 штука |
|  |  | 27 | Кабель питания | Требования к питанию AC220V-230V/AC110V-120V, 50/60Hz Максимальная выходная мощность 800W Максимальная выходная мощность нагревателя 580VW Дополнительная выходная мощностьAC220V-230V/AC110V-120V, макс. ток 0.6 А | 1 штука |
|  |  | 28 | Полка для рентген касеты | Полка для рентген кассеты выполнена из пластика располагается под ложем. | 1 штука |
|  |  | 29 | Бортики из оргстекла | Бортики из оргстекла с нанесенной разметкой с отверстиями для шлангов. | 4 штуки |
|  |  | 30 | Шланг для кислорода | Армированный шланг. | 1 штука |
|  |  | 31 | Шланг для воздуха | Армированный шланг | 1 штука |
|  |  | 32 | Колеса | Колеса с индивидуальной тормозной системой | 4 штуки |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Антибактериальный фильтр | Фильтр антибактериальный предотвращающий попадание частиц и бактерий в окружающую атмосферу | 1 штука |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
|  |  | 1 | Глазная маска неонатальная | Глазная неонатальная маска не пропускающая свет. | 1 штука |
|  |  | 2 | Контейнер для сбора аспирационного секрета (многоразовый) | Контейнер для сбора аспирационного секрета выполнен из пластика, имеет клапан от переполнения. | 1 штука |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к рабочей среде: температура: +18℃ ~ +30 ℃; влажность: 30% ~ 75%; атмосферное давление, 800 гПа~1060 гПа Требования к условиям транспортировки и хранения: температура: -40℃~+ 55 ℃, влажность: ≤93% относительной влажности, атмосферное давление: 500 гПа～1060 гПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 20 календарных дней, не позднее "25" декабря г. Адрес: РК, город Алматы, Ауэзовский район, улица Жубанова, 11 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |