Утверждаю

Приказом директора

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр»

Управления общественного здравоохранения города Алматы

№45-ГЗ от «14» сентября 2023 года

Директор ______________ Шарипбаева М.К.

Приложение 2

к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛОТ№1 Светильник хирургический двухкупольный (потолочный)

ЛОТ№2 Система дыхательная для новорожденных (Аппарат неинвазивной ИВЛ)

ЛОТ№3 Многофункциональный комплекс для родовспоможения (кровать-трансформер, акушерская)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Лот №1 Светильник хирургический двухкупольный (потолочный);

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Светильник хирургический двухкупольный (потолочный) |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Плафон светильника | Клиническое применение: Операционная лампа должна быть предназначена для обеспечения необходимого уровня освещения операционного поля на операционном столе. Операционный светильник должен обеспечивать малое количество теней в области операционного поля, сохраняя цветопередачу, не нагревая операционное поле. Экологичность должна обеспечиваться благодаря минимальному энергопотреблению. Дельтовидная конструкция купола должна максимально увеличивать поле освещённости, а оптимизированная глубина освещённости обеспечивать совершенные условия наблюдения. Наличие не менее трех мощных светодиодов с высокой светоотдачей, размещённых вокруг оси в одном полированном алюминиевым рефлекторе. Технические характеристики: Плафон светильника Уровень освещенности в центре светового пятна на расстоянии 1 м - не менее 160 000 [lx] Регулировка уровня освещения – не менее от 48 000 до 160 000 [lx] Цветовая температура – 3 500/4 000/ 4 500/ 5 000/ 5 500 [К] Диапазон светового пятна при фокусировке на расстоянии 1 м - 180 -300 [мм] Электронная система контроля за освещением – да Регулировка электрического поля – 101 мм Индекс цветопередачи - 96 Ra Индекс качества воспроизведения R9 – 96 Общая освещенность – 312 Вт / м2 Коэффициент освещѐнности – 516 лм / Вт Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 20 % - 875 [мм] Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 60 % - 420 [мм] Рабочая область - от 67 до 1 545 мм Индекс ламинарного потока (измерение интенсивности турбулентности) – 16 % Индекс ламинарного потока (измерение частиц) – 3 Класс Светоизлучающая поверхность – 3 320 см2 Повышение температуры над головой хирурга < 1 °С Повышение температуры в рабочей зоне - < 1 °С Общее количество светодиодов не менее - 72 штуки (24 ячейки по 3 светодиода) Энергия излучения – 1,9 МВт / м²Лх Естественное освещение Sim.BIANCE - да Остаточная освещенность с 1 тенью – не менее 67 % Остаточная освещенность с 2 тенями – не менее 47 % Остаточная освещенность с 1 лампой – не мtнее 97% Остаточная освещенность с 1 лампой и 1 тенью – не менее 64% Остаточная освещенность с 1 лампой и 2 тенями – не менее 45 % Потребляемая мощность – 2 580 Лх/Вт Панель управления каждого плафона светильника должна быть оснащена не менее 9-ю клавишами, позволяющими изменить следующие параметры: Клавиша включения/выключения питания светильника Клавиша уменьшения интенсивносити света Клавиша увеличения интенсивносити света Клавиша уменьшения размера светового пятна Клавиша увеличения размера светового пятна Клавиша увеличения цветовой температуры Клавиша уменьшения цветовой температуры Клавиша включения функция подстветки для эндоскопических операций путем нажатия одной кнопки. Клавиша памяти индивидуальных настроек света Электротехнические купола: Электропитание, монтажная плата (ДxШxВ) - 322х145х90 мм Источник питания - первичное напряжение AC – 100 -240 V Входное напряжение – 220/230 В Потребляемая мощность при 24 В – не более 62 Вт Срок службы светодидов > 50,000 [час ] Классификация по MDD – I Класс защиты согласно IEC 60601 - I Класс защиты подвески - IP 30 Класс защиты корпуса - IP 52 Электрический трансформатор в количестве не менее 2-х штук должен служить в качестве преобразователя при подключении питания светильника к общей сети медицинского учреждения. Вес источника питания – нее более 2,2 кг Светильник должен быть оснащен декоративным колпаком. Потолочный колпак должен быть выполнен из двух частей и предназначен в качестве декоративной вставки, закрывающей крепление светильника к потолку. Размеры потолочной крышки - Ø620х180 Наличие не менее 4-х стерилизуемых рукояток. Стерильная рукоятка должна быть предназначена для регулировки уровня светового поля. Подвергается стерилизации путем автоклавирования. Физические характеристики купола: Минимальная высота помещения с полной карданной подвеской (электропитание на потолочной трубке, высота прохода 2,25 м) – 2 730 мм Рабочий диапазон – не менее 1 750 мм Вес головы – не более 18 кг Высота купола без ручки – не более 71 мм Диаметр головки – не менее 710 мм Поле рефлекторной бестеневой системы – не менее 910 мм Количество LED диодов для 1 светящей ячейки – не менее 3 шт Угол освещения от 1 LED диода – не менее 120° Угол освещения от 1 светящей ячейки – не менее 360° Классификация стекла - ESG закаленное стекло | 2 штуки |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Стерилизуемая рукоятка светильника | Стерильная рукоятка должна быть предназначена для регулировки уровня светового поля. Подвергается стерилизации путем автоклавирования. | 4 штуки |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть: 220 В Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | не позднее "29" декабря 2023 г. Адрес: РК, город Алматы, Ауэзовский район, улица Жубанова, 11 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |

ЛОТ№2 Система дыхательная для новорожденных (Аппарат неинвазивной ИВЛ);

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Система дыхательная для новорожденных (Аппарат неинвазивной ИВЛ) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Базовый блок | Наличие системы дыхательной назальной nСРАР с активным генератором вариабельного не агрессивного потока экспертного класса. Система должна быть предназначена для оказания дыхательной поддержки новорожденных с респираторными расстройствами (с массой тела от 500 г) на самых ранних этапах жизни и предназначена для использования и применения в родильных залах, ПИТ, детской реанимации и при транспортировке новорожденных. Система должна иметь возможность для длительной непрерывной работы в течение, не менее 4 часов без повторных запусков в этом периоде времени. Технические характеристики: Наличие в СРАР системе программы самотестирования и калибровки. Наличие электронного смесителя (О2, сжатый воздух) с диапазоном регулировки: от 21-100% насыщения О2. Наличие регулировки потока в пределах: Диапазон настроек, не уже: от 0 л/мин до 15 л/мин, Рабочий диапазон, не уже: от 4 л/мин до 10 л/мин, Точность, не более: ±1 л/мин (в рабочем диапазоне), ±2 л/мин (за пределами рабочего диапазона). Наличие режимов для неинвазивной СРАР системы: 1. СРАР; 2. СРАР с контролем АПНОЕ; 3. SNIPPV (синхронизированная неинвазивная вентиляция легких с поддержкой положительного давления); 4. nHFO – неинвазивная высокочастотная осцилляция. Наличие режима в пределах, не уже: 5-20Гц. 5. Режим ожидания. Наличие интегрированных перезаряжаемых АКБ, емкостью, не менее 14,4В постоянного тока: Наличие режима работы в автономном режиме до 2-х часов без подключения к электрической сети. Наличие цветного дисплея: размером, не менее 7,0 дюймов. Разрешение, не менее: 800×480 пикселей. Наличие газовых соединений: Подача воздуха, не уже: от 300 до 600 кПа (от 3,0 до 6,0 бар). Кислорода, не уже: от 300 до 600 кПа (от 3,0 до 6,0 бар). Наличие визуальной и звуковой сигнализации. Концентрация кислорода: Диапазон настроек, не уже: от 21% до 100% (в пределах рабочего диапазона потока). Диапазон измерения, не уже: от 21% до 100%, Точность, не более: ±3% (объем). Наличие интегрированного механического клапана высокого давления: давление открывания, не менее: 4 кПа/40 мбар. Источник питания: От 100 до 240В переменного тока / 50 до 60 Гц. Наличие блока управления сигнализацией. Наличие оптический, визуальный и звуковой (регулируемой как сигнал тревоги при нажатии), интегрированной центральной сигнализации. Безопасность: Наличие механического клапана избыточного давления, электронного запорного клапана. Наличие регулирования постоянного положительного давления при дыхании в различных диапазонах. Наличие регулирования концентрации кислорода в газовой смеси без использования дополнительных устройств и расходных материалов. Наличие регулирования температуры дыхательной смеси. Наличие регулировки потока газовой смеси. Наличие мониторирования всех параметров вентиляции. Наличие полного набора тревожной сигнализации. Наличие встроенного аккумулятора обеспечивающего автономную работу. Наличие записи данных, USB-порта. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Тележка | Наличие передвижной металлической тележки для установки основного блока. Наличие колес с системой блокировки. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Штатив | Наличие металлического штатива с регулируемой высотой для подвешивания растворов в/в. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Увлажнитель | Наличие увлажнителя для всех возрастов Наличие выбора одной кнопкой оптимального уровня температуры и влажности для взрослых, детей и новорожденных. Наличие простой установки с простым управлением и легко читаемым дисплеем. Наличие алгоритмов способных ощущать поток для оптимизации увлажнения и минимизации ложных тревог. Наличие автоматического режима ожидания во время периодов прерывания потока газа или воды. Рекомендуемая температура окружающей среды: 18 - 26 °C. Рекомендуемая скорость потока в инвазивном режиме: до 60 л/мин. Рекомендуемая скорость потока в неинвазивном режиме: до 120 л/мин. Наличие увлажнения в инвазивном режиме: >33 мг/л. Наличие увлажнения в неинвазивном режиме: >10 мг/л. Время прогрева: менее 30 мин. Технические характеристики: Вес, не более 2.8 кг (без камеры); не более 3.1 кг (с камерой, заполненной водой) Частота - 50/60 Гц. Напряжение - 230±20 В. Потребляемый ток, не более 1.0 A максимально при 230 В Нагревательная пластина, не более 150 Вт Нагреватель шланга, не более: 22 В, 2.73 A, 60 Вт, 50/60 Гц Отключение нагревательной пластины при перегреве: 118±6 ºC Габариты, не более: 140 x 173 x 135 мм (без камеры) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кислородный шланг высокого давления | Наличие шланга кислородного, армированного со следующими характеристиками: Внутренний диаметр, не менее 6,3мм. Наружный диаметр, не менее 11,3мм. Толщина стенки, не менее 2,5мм. Наличие армирования синтетической нитью. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Воздушный шланг высокого давления | Наличие воздушного шланга, армированного со следующими характеристиками: Внутренний диаметр, не менее 6,3мм. Наружный диаметр, не менее 11,3мм. Толщина стенки, не менее 2,5мм. Наличие армирования синтетической нитью. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Внутренний аккумулятор | Наличие встроенного аккумулятора мощностью, не менее 9В постоянного тока, время работы, не менее 5 часов. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Внешний аккумулятор | Наличие заряжаемого, внешнего источника питания: 100 -240В переменного тока 50-60 Гц/400 мА | 1 шт. |
|  |  | 8 | Сетевой кабель | Наличие сетевого кабеля со следующими характеристиками: Выходное напряжение, не более 24В; Максимальный выходной поток, не менее 625мА; Масса источника, не более 150 г.; Напряжение питания переменного тока: 100-240В. Максимальный входной поток, не менее 400мА. Габаритные размеры, не более: 8.5 x 5 x 4.5cm. Наличие съемного разъема штекера (вилки) | 1 шт. |
|  |  | 9 | Компрессор | Наличие медицинского компрессора, являющегося источником чистого, сухого, сжатого воздуха без следов масла и используемого в качестве первичного источника воздуха для медицинских аппаратов ИВЛ. Производительность компрессора, не менее: 60 Л. мин–1/ 3,5 бар. Объем ресивера, не менее 2 л. Пик-флоу при давлении 3 бар, не менее: 200 Л. мин-1. Степень фильтрации, не более 5 микрон. Режим работы: Бесперерывный. Уровень шума, не более 51 дБ. Наличие автоматического слива сконденсированной воды. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Влагоуловитель | Наличие влагоуловителя для сбора конденсата, прозрачного с клапаном сброса конденсата и остаточного давления в аппарате. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Кислородный датчик | Наличие кислородного датчика, предназначенного для обеспечения оптимальной производительности при определенных медицинских условиях и в соответствии с нормами безопасности. Характеристики кислородного датчика: Тип – гальванический. Диапазон измерения, не уже: от 0 до 100 % кислорода. Электрический разъем: резьбовой диаметр не более 0,7мм. Номинальный срок службы, не менее 1 000 000 % чaсов О2. Условия работы: температура, не уже: от 0 до 45°C. давление воздуха, не уже: от 60 до 175 кПа. Относительная влажность воздуха: до 100 % (атмосфера с конденсатом в течение нескольких часов). Выходное напряжение, не уже: 5 - 12,5 мВ. Время срабатывания, не более 90%: менее 6 с. Нулевое напряжение без кислорода: 200 мкВ в 100 % N2, через 5 минут. Воспроизводимость: ± 1 % объема О2 в 100 %, через 5 минут. Дрейф: <1 % объема О2, 8 часов, от 20 % до 100 % О2. Ошибка в линейности: <2 % в 100 % О2, через 5 минут. Чувствительность к влажности, не более: 0,03 % по отношению к О2 на % относительной влажности воздуха. Вес: не более 40 г. Готовность к работе: не более чем через 30 минут после установки сенсора. Отсутствие влияния потока. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Блендер | Наличие внутреннего электронного смесительного блока для смешивания поступающих из внешнего источника воздуха и кислорода. Дозирование смеси должно обеспечивать подачу пациенту воздушного потока с обогащением кислорода в диапазоне, не менее: от 21% до 100%. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Активный генератор однократного применения | Наличие активного генератора, предназначенного для проведения nCPAP терапии/неинвазивной вентиляции при лечении новорожденных и недоношенных детей в отделениях интенсивной терапии. Наличие следующих характеристик: применение для новорожденных от 500гр; Наличие коннектора канюль с изменяемым углом; Наличие порта для небулайзера; Наличие коннекторов для подключения линий подачи медицинских газов; Наличие коннектора для линии для мониторинга дыхания, потока, давления и т.д.; Вес, не более 10гр. Одноразового применения. Должен быть выполнен из прозрачных/полупрозрачных материалов для визуализации; Количество в упаковке, не менее 20 штук. | 3 упаковки |
|  |  | 2 | Назальные канюли однократного применения (размеры: small) | Наличие назальных канюль однократного применения (размеры: small). Количество в 1 упаковке не менее 10 шт. | 1 упаковка |
|  |  | 3 | Назальные канюли однократного применения (размеры: medium) | Наличие назальных канюль однократного применения (размеры: medium). Количество в 1 упаковке не менее 10 шт. | 1 упаковка |
|  |  | 4 | Назальные канюли однократного применения (размеры: medium wide) | Наличие назальных канюль однократного применения (размеры: medium wide). Количество в 1 упаковке не менее 10 шт. | 1 упаковка |
|  |  | 5 | Назальные канюли однократного применения (размеры: large) | Наличие назальных канюль однократного применения (размеры: large). Количество в 1 упаковке не менее 10 шт. | 1 упаковка |
|  |  | 6 | Шапочки однократного применения (размеры: small) | Наличие шапочек однократного применения (размеры: small) с креплением для активного генератора. Количество в 1 упаковке не менее 10 шт. | 2 упаковки |
|  |  | 7 | Шапочки однократного применения (размеры: medium) | Наличие шапочек однократного применения (размеры: medium) с креплением для активного генератора. Количество в 1 упаковке не менее 10 шт. | 2 упаковки |
|  |  | 8 | Шапочки однократного применения (размеры: large ) | Наличие шапочек однократного применения (размеры: large) с креплением для активного генератора. Количество в 1 упаковке не менее 10 шт. | 2 упаковки |
|  |  | 9 | Шапочки однократного применения (размеры: xlarge) | Наличие шапочек однократного применения (размеры: xlarge) с креплением для активного генератора. Количество в 1 упаковке не менее 10 шт. | 2 упаковки |
|  |  | 10 | Назальные маски однократного применения (размеры: small) | Наличие назальных масок однократного применения (размеры: small). Количество в 1 упаковке не менее 10 шт. | 1 упаковка |
|  |  | 11 | Назальные маски однократного применения (размеры: medium) | Наличие назальных масок однократного применения (размеры: medium). Количество в 1 упаковке не менее 10 шт. | 1 упаковка |
|  |  | 12 | Лента измерительная | Наличие эластичной линейки с разметками по объему головы, для подбора необходимого размера назальных канюль или масок. | 40 шт. |
|  |  | 13 | Контур пациента однократного применения | Наличие одноразового контура с проводом обогрева, с самозаполняющейся банкой для увлажнителя. Количество в 1 упаковке не менее 10 шт. | 4 упаковки |
|  |  | 14 | Поролоновый держатель однократного применения, для удобного позиционирования генератора | Наличие поролонового держателя однократного применения, для позиционирования генератора. Количество в 1 упаковке не менее 10 шт. | 4 упаковки |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Эксплуатация: Температура: от 5 до 40°C (от 41 до 104°F) Влажность: от 15 до 95% относительной влажности, без конденсации Атмосферное давление от 760 до 545 мм Hg. Электропитание: Сеть: 220В переменного тока, 50-60 Гц; Подача кислорода: Высокое давление: от 2,8 до 5,9 бар; Низкое давление: макс. 0,03 бар. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | не позднее "29" декабря 2023 г. Адрес: РК, город Алматы, Ауэзовский район, улица Жубанова, 11 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее , чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

ЛОТ№3 Многофункциональный комплекс для родовспоможения (кровать-трансформер, акушерская);

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Многофункциональный комплекс для родовспоможения (кровать-трансформер, акушерская) |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Многофункциональный комплекс для родовспоможения (кровать-трансформер, акушерская) | Кресло-кровать для родовспоможения одновременно должна выполнять функцию больничной (в соответствие норме PN-EN 60601-2-52) и родовой кровати. Универсальность возможна при наличии независимым системам управления (центральная панель, проводной пульт управления, внешние и внутренние панели управления). Возможность изменения положения или конфигурации продукта за несколько секунд, а само ложе должно опираться на стабильной стоечной конструкции. Конструкция кресла-кровати должно обеспечивать быстрое изменение положения с лежачего в сидячее, что сокращает время подготовки к родам и занятия положения, обеспечивающего безопасные роды. Основание ложа кресла-кровати должна быть изготовлена из окрашенной стали с нержавеющими элементами. Заполнение сегментов фиксированного ложа, сидения и выдвижного ложа из прессованного пластикова кожуха, заполнение сегмента спинки (с функцией авторегрессии) должно быть изготовлено в виде декоративной панели. Кресло-кровать должна быть оснащена защитными элементами, предохраняющими от ударов в стены помещений в процессе передвижения кресла-кровати. Кресло-кровать должна иметь функцию плавной регулировки высоты ложа, наклона Тренделенбурга, анти-Тренделенбурга, углового положения сегмента спинки и сидения. Эта функция должна осуществляться при помощи электрических сервомоторов. Управление этими функциями должно выполняться при помощи центральной панели управления (на панели должна быть возможность блокировки электрических функций), проводного пульта управления, панелей управления с боковых поручней. Съёмные бортики должны крепится к раме ложа. Наличие боковых поручней оснащенных механизмом, обеспечивающим их опускание. Стандартное оснащение поручней должны включать панели управления. Стандартное оснащение кресла-кровати должно включать колеса с центральной блокировкой. Максимальный вес пациента и аксессуаров, установленных на кресло-кровать, не должен превышать 170 кг. Максимальная нагрузка на упоры для стоп не должна превышать 500 Н. В случае использования данного изделия в качестве обычной функциональной кровати вместо упоров для стоп должен быть предусмотрен и установлен ножной торец. Максимальная нагрузка на опоры для колен, установленные на мультипозиционные боковые крепления, не должна превышать 30 кг. Максимальная нагрузка на упоры для рук, установленные на мультипозиционные боковые крепления, не должна превышать 500 Н. Максимальная нагрузка на каждый крючок инфузионной стойки не должна превышать 3 кг. Кресло-кровать предназначено для пациентов ростом не более 200 см. Технические характеристики Длина кресла-кровати не менее 2160 не более 2165 мм Длина кресла-кровати в положении “кресло” не менее1780 мм не более 1800 мм. Максимальная ширина (включая боковые ограждения не менее 960 мм не более 965 мм Минимальная высота рамы ложа не более 550 мм Максимальная высота рамы ложа не более 930 мм Угол подъёма сидения не менее 30° Угол подъёма спинки не менее 70° Тренделенбург не менее 20° Анти-Тренделенбург не менее 20° Вес кресла-кровати ~ не менее 140 кг не более 160 кг Максимальная нагрузка не менее 240 кг не более 250 кг (включая вес оборудования не более 215 кг) Допускаемая нагрузка выдвижной секции не более 170 кг Источник питания 230 В ~ (100 В~, 120 B~), 50/60 Гц Максимальная потребляемая мощность 320 ВА / 230 В~ Класс электрозащиты не менее II Степень электрозащиты не менее B Степень защиты не менее IP-X4 Период эксплуатации не менее 10 лет Комплект поставки: - Кресло-кровать для родовспоможения: 1.1. Матрас – 1 комплект 1.2. Матрас для новорожденного – 1 шт 1.3. Опора для ног – 1 комплект 1.4. Опора для колен – 1 комплект 1.5. Упор для рук – 1 комплект 1.6. Лоток из нержавеющей стали – 1 шт 1.7 Пульт ножного управления – 1 комплект. 1.8 Центральная панель управления – 1 шт. 2) Детская кроватка | 1 шт. |
|  |  | 2 | Матрас | Матрасы изготовлены из полиуретановой пены из паропропускающего водоотталкивающего искусственного материала. Размеры спинная и тазобедренная секция: не менее 1370 х 820 мм., ножная секция не менее 768 х 820 мм. | 1 комплект |
|  |  | 3 | Матрас для новорожденного | Матрасы изготовлены из полиуретановой пены из паропропускающего водоотталкивающего искусственного материала. Размер не менее 345 х 600 мм. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Опора для ног | Матрас из полиуретана, длина не менее 135 мм не более 140 мм., диаметр не менее 113 мм не более 115 мм., высота регулировки на уровне 150 мм, на стойках из нержавеющей стали. | 1 комплект |
|  |  | 5 | Опора для колен | Матрас из полиуретана габариты не менее 295 х 190 х 100 мм., высота не более 370 мм не менее 380 мм. С возможностью регулировки, на стойке из нержавеющей стали. | 1 комплект |
|  |  | 6 | Упор для рук | Высота не менее 450 мм, длина не менее 185 мм не более 190 мм., диаметр не менее 38 мм не более 40 мм. Основание из нержавеющей стали, покрытие полиуретановой пеной с чехлами из искусственного материала. | 1 комплект |
|  |  | 7 | Лоток из нержавеющей стали | Размер не менее 530 х 325 х 100 мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Детская кровать | Элементы детской кроватки должен быть выполнены из: - рама из трубчатой стали / алюминия, покрытая порошковой краской, - стальное основание с покрытием, оснащено колесами не менее 75 мм не более 80 мм, два из которых с механизмом блокировки, - ложе из пластика - регулировка высоты газовой пружиной: не менее 970-1240 мм - регулировка положения анти-Тренделенбурга газовой пружиной не менее 12° - полка-корзина с порошковым покрытием Внешние размеры детской кровати (Д х Ш х В), мм: не менее 760x480 x 970 не более 770x490 x 980 Внутренние размеры ложа (Д х Ш х В), мм: 660х410 х 220 | 2 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Данное изделие предназначено для использования внутри помещения. Условия эксплуатации: температурный диапазон от +10 до +40ºC, допустимые колебания температуры в течение 8 часов не должны превышать 20°C; влажность воздуха от 30 до 80%, атмосферное давление 700 – 1060 гПаas/ |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | не позднее "29" декабря 2023 г. Адрес: РК, город Алматы, Ауэзовский район, улица Жубанова, 11 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |