УТВЕРЖДАЮ Директор ГКП «Городской перинатальный центр» на ПХВ УЗ г.Алматы ____________________________ (подпись) «21» октября 2022 года

Приложение 2

Техническая спецификация

ЛОТ №1 ОТКРЫТАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Открытая реанимационная система для новорожденных |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Открытая реанимационная система для новорожденных | Общие параметры Предназначена для: Новорожденные с массой тела не более 10 кг; Защита от попадания воды: IPX0 Размер (мм): не более Д1100 × Ш730 × В1770 мм нижняя точка не менее Д1100 × Ш730 × В1970 мм верхняя точка Масса: не менее 120 кг Скорость окружающего воздуха: не менее <0,3 м/с Требования к производительности Требования к входной мощности: 220 ~ 230 В переменного тока/50 Гц Входная мощность: не более 750 ВА Максимальная выходная мощность нагревателя: не более 580 Вт/240 В Выход вспомогательного источника питания: 220~230В/ 50 Гц, максимально допустимый ток 0,3 А Шланги низкого давления в сборе для использования в медицинских целях в диапазоне давлений: не более 0 кПа ～ 1000 кПа Индикация нагревателя: не более 0 ～ 100%, регулируется с шагом 10% Наличие сигнализации: сигнализация сбоя питания, установка сигнализации, проверка сигнализации, сигнализация датчика, сигнализация превышения температуры, сигнализация отклонения, сигнализация системной ошибки, сигнализация пульсоксиметра, верхний предел сигнализации пульса, нижний предел сигнализации частоты пульса, верхний предел сигнализации SpO2, нижний предел сигнализации SpO2 предел, сигнализация напоминания системы, сигнализация неисправности одного источника газа, сигнализация низкого давления. звуковое и световое напоминание, когда оборудование работает на 50″～1′, 4′50″～5′, 9′50″～10′. Продолжительность звуковой паузы регулятора температуры： не менее 4 минуты Функция подачи кислорода Диапазон настройки концентрации кислорода: не менее 21%～100% Точность: не менее ≤ ± 3% （V / V） Диапазон сигнализации низкого давления: не более 150 ± 50 кПа. Диапазон настройки расхода: не менее 0 ～ 15 л / мин, настройки уровня соответственно равны 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,15 (л / мин) Точность вывода расхода: ± 0,5 л / мин, 0,5, 1, 2, 3, 4 л/мин; ± 1 л / мин, 5, 6, 8, 10 л; ± 2 л / мин, при 12 и 15 л / мин Функция реанимации T-реанимация Диапазон диафрагменного манометра: не менее -10～80 см вод.ст. Точность манометра: не более ± 2% от полного значения Мертвое пространство реанимационных аппаратов и принадлежностей для дыхательных путей: не менее ≤6 мл Сопротивление вдоха и сопротивление выдох f во время фазы выдоха с функцией реанимации: Во время фазы выдоха давление в отверстии для подключения пациента не должно превышать 6 см вод.ст. атмосферного давления при потоке воздуха на вдохе 6 л/мин; Давление в соединительном отверстии пациента во время фазы выдоха не должно превышать 6 см H2o выше атмосферного давления при расходе воздуха на выдохе не менее 6 л/мин Диапазон настройки максимального давления (Pmax): не более 1 ～ 60 см вод. Ст., Заводская настройка максимального давления составляет не более 40 см вод.ст., Диапазон пикового давления на вдохе не более (PIP) можно регулировать: не более 5 л/мин, прибл. 1～57 см H2O; не более 8 л / мин, прибл. 2 ～ 58 см H2O; не более 10 л / мин, прибл. 3 ～ 59 см H2O; не более 15 л / мин, прибл. 5 ～ 60 см H2O Заводская установка пикового давления на вдохе (PIP) составляет не менее 20 см вод. Ст., может регулироваться. Диапазон положительного давления в конце выдоха (PEEP) при: не более 5 л / мин, прибл. 0 8 см H2O; не более 8 л / мин, прибл. 0,2 ～ 17 см H2O; не более 10 л / мин, прибл. 0,5 23 см H2O; не более 15 л / мин, прибл. 1 ～ 28 см H2O Время работы подачи газа в газовые баллоны (400 литров) ： заданный T-реанимация расход газа 8 л/мин, прибл. 75 минут | 1 штука |
|  |  | 2 | Ложе | Максимальная нагрузка на ложе: не менее 10 кг | 1 штука |
|  |  | 3 | Электрический привод ложа | Электромеханический привод угла наклона ложа не менее +/-120 | 1 штука |
|  |  | 4 | Панель управления | Регулировка и установка задаваемых параметров температуры, подачи воздушно-кислородной смеси, фототерапии. Аспирации, включения и выключения аппарата. | 1 штука |
|  |  | 5 | Дисплей | Наличие основного не менее 8 дюймового сенсорного экрана отображающий различную мониторируемую информацию | 1 штука |
|  |  | 6 | Освещение ложа | Наличие лампы освещения | 1 штука |
|  |  | 7 | Нагревательные элементы | Наличие режима контроля температуры: режим предварительного нагрева, наличие ручной режим, наличие детский режим Диапазон регулирования температуры при работе в детском режиме: не менее 34,5 ℃ ~ 37,5 ℃ Отображаемый диапазон датчика температуры кожи: не менее 5 ℃ ~ 65 ℃ Разница между температурой, измеренной датчиком температуры кожи, и контрольной температурой: не более ≤0,5 ℃ Однородность температуры матраса: не более ≤2 ℃ | 1 штука |
|  |  | 8 | Станина | Основание открытой реанимационной системы. | 1 штука |
|  |  | 9 | Электроподъёмный механизм для станины | Электромеханический привод регулировки высоты. | 1 штука |
|  |  | 10 | Ножной пульт для регулировки высоты | Пульт регулировки высоты ножные кнопки вверх и вниз | 1 штука |
|  |  | 11 | Блок фототерапии светодиодный | Параметры аппарата фототерапии Принципиальная схема полной спектральной освещенности Ebi в диапазоне длин волн от не менее 320 до 550 нм Измерительное оборудование Интегральная калибровочная кривая Ebi. Равномерность общей освещенности билирубином на эффективной площади облучения матраса: не более > 0,4 Среднее значение общей освещенности билирубином на эффективной площади облучения матраса: не более ≥1,0 мВт/см2 Общая освещенность билирубином на эффективно облучаемой площади матраса:не более ≥1,3 мВт/см2 Рабочий шум фототерапевтического аппарата: окружающий шум не более ≤40 дБ (A), рабочий шум не более ≤ 50 дБ (A) Эффективный срок службы светодиода: не менее 5000 часов | 2 штуки |
|  |  | 12 | Манометр кислорода | Манометр кислорода с градуированной шкалой | 1 штука |
|  |  | 13 | Манометр воздуха | Манометр воздуха с градуированной шкалой | 1 штука |
|  |  | 14 | Вакуумметр | Диапазон шкалы вакуумметра: не менее 0～21 кПа (0～160 мм рт.ст.) | 1 штука |
|  |  | 15 | Вакуумный аспиратор | Функция вакуумного всасывания Диапазон настройки ручки настройки вакуума: не менее 0～18,67±1,33 кПа (0～140±10 мм рт.ст.) Расход свободного воздуха: не более ＜ 20 л / мин (при максимальной настройке вакуума) Время отклика вакуума: когда давление источника входящего газа составляет не более 500 кПа, разрежение за 10 секунд должно быть не менее 17,34 кПа (130 мм рт.ст.) Точность вакуумметра: не более ± 5% от полной шкалы Потери газа: не более ＜ 28 л / мин (при максимальном вакууме) | 1 штука |
|  |  | 16 | Всасывающий шланг аспиратора | Всасывающий шланг из силикона. | 1 штука |
|  |  | 17 | Контейнер для сбора аспирационного секрета (многоразовый) | Контейнер для сбора аспирационного секрета выполнен из пластика, имеет клапан от переполнения. | 1 штука |
|  |  | 18 | Кронштейн боковой | Максимальная нагрузка на кронштейн боковой стойки: не менее 10 кг | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Матрац | Рентгенопрозрачный матрац. Максимальная нагрузка на матрац не более 10 кг | 1 штука |
|  |  | 2 | Датчик температуры | Точность датчика температуры кожи: в пределах не более ± 0,2 ℃ | 1 штука |
|  |  | 3 | Датчик температуры (одноразовый) | Точность датчика температуры кожи: в пределах не более ± 0,2 ℃ | 1 штука |
|  |  | 4 | Инфузионная стойка | Максимальная нагрузка на стойку для внутривенного вливания: не более 2 кг | 1 штука |
|  |  | 5 | Предохранитель плавкий | Предохранитель: F 6.3AH/250V | 2 штуки |
|  |  | 6 | Полка для приборов | Максимальная нагрузка на полку: не менее 2 кг | 1 штука |
|  |  | 7 | Ящик выдвижной | Максимальная нагрузка на ящик: не менее 5 кг | 1 штука |
|  |  | 8 | Датчик SPO2 | Парметры SpO2 Отображаемый диапазон: не менее 1 ~ 100% Диапазон калибровки: не менее 70 ～ 100% Точность измерения: отсутствие движения: не менее ± 3% движение: не менее ± 3% низкая перфузия: не менее ± 3% Разрешение: не более 1% Диапазон настройки верхнего предела сигнализации: не более 50～100% Диапазон настройки нижнего аварийного сигнала: не более 45～95% Показатель эффективности пульса Отображаемый диапазон: не менее 25～240 уд/мин (1/мин) Диапазон калибровки: не менее 25～240 уд/мин (1/мин) Точность измерения: отсутствие движения: не более ± 3 уд / мин (1 / мин) движение: не более ± 5 ударов в минуту (1 / мин) низкая перфузия: не более ± 3 удара в минуту (1 / мин) Разрешение: не более 1 уд/мин (1/мин) Диапазон настройки верхнего предела сигнала тревоги: не менее 80～240 ударов в минуту (1/мин) Диапазон настройки низкого сигнала тревоги: не менее 35-180 уд/мин (1/мин) | 1 штука |
|  |  | 9 | Кислородная палатка | Кислородная палатка для новорожденного с окошками доступа. | 1 штука |
|  |  | 10 | Кабель питания | Требования к питанию AC220V-230V/AC110V-120V, 50/60Hz Максимальная выходная мощность не более 800W Максимальная выходная мощность нагревателя не более 580VW Дополнительная выходная мощностьAC220V-230V/AC110V-120V, макс. ток 0.6 А | 1 штука |
|  |  | 11 | Полка для рентген касеты | Полка для рентген кассеты выполнена из пластика обязательно располагается под ложем | 1 штука |
|  |  | 12 | Бортики из оргстекла | Бортики из оргстекла с нанесенной разметкой с отверстиями для шлангов | 4 штуки |
|  |  | 13 | Шланг для кислорода | Армированный шланг | 1 штука |
|  |  | 14 | Шланг для воздуха | Армированный шланг | 1 штука |
|  |  | 15 | Колеса | Колеса с индивидуальной тормозной системой, антистатические | 4 штуки |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Глазная маска неонатальная | Глазная неонатальная маска не пропускающая свет. | 1 штука |
|  |  | 2 | Антибактериальный фильтр | Фильтр антибактериальный предотвращающий попадание частиц и бактерий в окружающую атмосферу | 1 штука |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
| 33 | Требования к условиям эксплуатации | Температурный диапазон эксплуатации не более - 0 -45 С. Температурный диапазон хранения - не менее -20 -60 С. Диапазон влажности хранения и транспортировки: не более 90% Диапазон влажности эксплуатации: не более 95% Защита корпуса – IP21 |  |  |  |
| 44 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 55 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | не позднее "25" декабря г. Адрес:город Алматы, Ауэзовский район, ул.Жубанова, 11 |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

ЛОТ №2 Монитор пациента неонатальный

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименовании производителя, страны) | Монитор неонатальный |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор неонатальный |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  | - Техническая характеристика комплектующего к МТ | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Основной блок |  | - Технические характеристики: возрастные группы пациентов - взрослые, дети и новорожденные. Тип монитора - Моноблочный. Ручка для переноски, скрытая в корпусе аппарата - наличие. Конструкция монитора - без вентилятора, для снижения риска перекрестного заражения. Наличие передвижной стойки на колесах. Интерфейс – наличие русского и английского языка. Разъемы, встроенные в корпус аппарата:Сетевой RJ45 не менее 1, USB не менее 2, разъем заземления не менее 1. VGA для подключения внешнего дисплея - опционально. Разъем для вывода сигналов синхронизации дефибриллятора, сигналов вызова медицинского персонала и аналогового вывода - опционально. Режим просмотра данных других мониторов без использования центральной станции, при объединении в локальную сеть - наличие. Максимальное количество подключенных мониторов, без использования центральной станции, не менее 12. Программа ранней диагностики наличие. Аккумулятор: Перезаряжаемый,Литий-ионный– наличие. Время работы от аккумулятора 2600мАч - не менее 2 часов (SpO2, НИАД каждые 15 мин). Дисплей:Цветной, емкостной мультисенсорный – наличие. Диагональ не менее 12,1 дюйма. Разрешение не менее 1280х800. Светодиодная подсветка дисплея - наличие. Угол обзора не менее 170 град. Поддержка управления жестами – наличие.Экран параметров - наличие. Максимальное количество отображаемых кривых не менее 10 кривых. Стоп-кадр кривых: остановка кривых для детального просмотра - наличие. Тренды цифровые и графические - наличие. Минитренды - наличие. В режиме просмотра минитрендов кривые основных параметров и числовые значения также отображаются на экране - наличие. Экран оксикардиореспирограммы (oxyCRG) - наличие. Режим больших цифр - наличие.Режимы работы:Мониторинг - наличие. Ночной режим - наличие. Демонстрация - наличие. Ожидание-наличие, Наличие сетевой карты. Управление монитором:Функциональные кнопки на передней панели - не менее 4. Сенсорный экран с программируемыми кнопками быстрого доступа, кнопки сворачиваются при отсутствии действий в течение 15 секунд - наличие. Тревоги: Типы тревог - Звуковая, визуальная, текстовое сообщение, мигающая индикация параметров. Звуковая индикация – наличие. Не менее 3 типов звуковых сигналов тревог и сигнал напоминания. Визуальная индикация – наличие. Красная, желтая, голубая индикация и отображение сообщений о сигналах тревоги. Автоматическая установка пределов тревог по измеренным параметрам для данного пациента - наличие.Память:Встроенная память не менее 2 Гб – наличие: Тренды - не менее 120 часов (разрешение 1 минута). События - не менее 1000 событий, включая сигналы тревоги по параметрам, события аритмии, технические тревоги. НИАД - не менее 1000 групп результатов измерения. Развернутые кривые - не менее 48 часов. Оксикардиореспирограмма не менее 400 событий. ST сегмент не менее 120 часов (разрешение 1 минута). Результаты интерпретации не менее 20 наборов результатов 12 отведений ЭКГ. Встроенная память не менее 16 Гб – опционально: Тренды - не менее 240 часов (разрешение 1 минута), не менее 2400 часов (разрешение 10 минут). События - не менее 2000 событий, включая сигналы тревоги по параметрам, события аритмии, технические тревоги и т.д. НИАД - не менее 3000 групп результатов измерения. Развернутые кривые - не менее 48 часов. Оксикардиореспирограмма не менее 400 событий. STсегмент не менее 120 часов (разрешение 1 минута). Результаты интерпретации не менее 20 наборов результатов 12 отведений ЭКГ. Индикация:Тревоги, питание, заряд батарей - наличие. Расчеты:Доз лекарственных препаратов и вывод на экран таблицы титрования - наличие. Оксигенации - наличие. Вентиляции - наличие. Гемодинамики - наличие. Функции почек - наличие. Меню: Управление всеми тревогами, установка пределов по тревогам в одном окне - наличие. Доступ к меню каждого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране - наличие. Мониторируемые параметры:ЭКГ 3, 5 каналов - наличие. ЭКГ 6, 12 каналов - опционально. SpO2 - наличие. Неинвазивное АД - наличие. ЧСС - наличие. Дыхание - наличие. Температура, не менее 2 каналов - Наличие. Инвазивное АД, не менее 2 каналов - наличие.ЭКГ - наличие: Количество отведений 3, 5 – наличие: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. Количество отведений 6 - опционально: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb. Количество отведений 12 - опционально: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6. Автоматическое распознавание 3/5/6/12 отведений – наличие. Определение комплекса QRS - наличие. Скорость развертки не менее 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Усиление не менее х0,125, х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто. Определение импульсов кардиостимулятора - амплитуда не уже от ±2 до ±700 мВ, ширина не уже от 0,1 до 2 мс, время нарастания не менее от 10 до 100 мс. Полоса пропускания: Режим диагностики не менее 0,05-150Гц, Режим мониторинга не менее 0,5-40Гц, Хирургический режим не менее 1-20Гц, Режим ST не менее 0,05-40Гц. Защита от дефибрилляции: выдерживает дефибрилляцию при 5000В (360Дж), время восстановления не более 5 сек. ЭКГ по алгоритму Глазго в покое по 12 отведениям – опционально. Частота сердечных сокращений - наличие: Диапазон ЧСС: взрослые не менее 15-300 уд/мин, дети/новорожденные не менее 15-350 уд/мин. Погрешность ЧСС не более ±1 уд/мин или ±1%. Разрешение ЧСС не более 1 уд/мин. Анализ аритмий - наличие: не менее 25 типов аритмий. Определение летальных аритмий - наличие. Анализ ST сегмента - наличие: возрастные группы пациентов - взрослые, дети и новорожденные. Диапазон ST не менее от -2,5 до 2,5 мВ. Разрешение ST не менее 0,01 мВ. Анализ QT - наличие: возрастные группы пациентов - взрослые, дети и новорожденные. Параметры не хуже QT, QTc, ΔQТc. Формула QТc: по Базетту, Фредеричиа, Фрамингаму или Ходжесу. Диапазон QТ/QТc не менее 200-800 мс. Погрешность QТ не более ±30 мс. Разрешение QТ не более 4 мс. Разрешение QТс не более 1 мс. Диапазон QТ-ЧСС: взрослые не менее 15-150 уд/мин, дети/новорожденные не менее 15-180 уд/мин. Дыхание - наличие: Отведение I или II, автоматическое. Диапазон ЧД не менее 0-200 вдохов/мин. Точность ЧД не более ±1 вдох/мин (при 0-120 вдохов/мин), ±2 вдоха/мин (при 121-200 вдохов/мин). Разрешение ЧД не более 1 вдох/мин. Скорость развертки не менее 3 мм/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Время тревоги по апноэ не менее 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с.SpO2 - наличие: Диапазон измерений не менее 0–100%. Разрешение не более 1%. Погрешность не более ±2% (70-100%). Тон пульса – наличие. Время обновления ЧП не более 1 с. Диапазон ЧП не менее 20–300 уд/мин. Погрешность ЧП не более ±3 уд/мин.Температура - наличие: Метод - термическое сопротивление. Количество каналов измерения не менее 2. Диапазон измерений не менее 0–50оС. Разрешение не более 0,1оС. Погрешность не более ±0,1оС. Параметры не менее Т1; Т2; Δ Т. Единицы измерения оС, F, по выбору пользователя. НИАД (неинвазианое АД) - наличие: Метод - осциллометрический. Режимы работы не менее: ручной, автоматический, STAT, последовательный. Измеряемые параметры не менее: систолическое, диастолическое и среднее давление. Максимальное время измерения: взрослые/дети не более 180с, новорожденные не более 90 с. Диапазон измерения систолического давления: взрослые не менее 25-290 мм.рт.ст., дети не менее 25-240 мм.рт.ст., новорожденные не менее 25-140 мм.рт.ст. Диапазон измерения диастолического давления: взрослые не менее 10-250 мм.рт.ст., дети не менее 10-200 мм.рт.ст., новорожденные не менее 10-115 мм.рт.ст. Диапазон измерения среднего давления: взрослые не менее 15-260 мм.рт.ст., дети не менее 15-215 мм.рт.ст., новорожденные не менее 15-125 мм.рт.ст. Разрешение НИАД не более 1 мм.рт.ст. Пульсовое давление - наличие. Диапазон ЧП от НИАД не менее 30-300 уд/мин. Помощь при пункции вены – наличие. ИАД (инвазивное АД) - Наличие: Количество каналов измерения не менее 2. Диапазон измерений не менее -50 – 360 мм.рт.ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Погрешность не более ±1 мм.рт.ст. или ± 2%, большее из значений. Функция наложения кривых ИАД друг на друга - наличие. Чувствительность не более 5 мкВ/В/мм.рт.ст. Диапазон сопротивления не менее 300-3000 Ом. Пульсовое давление - наличие. Диапазон ЧП от ИАД не менее 20-350 уд/мин. Капнометрия СO2 - наличие: Скорость потока отбора пробы: взрослые/дети не менее 120 мл/мин, новорожденные не менее 90/70 мл/мин. Скорость развертки не менее 3 мм/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Диапазон CO2 не менее 0-150 мм.рт.ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Диапазон ЧДДП не менее 0-150 вдох/мин. Время апноэ менее 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с | - 1 шт. |
|  |  |  | - 3/5/12 - отведения + ARR + ST + опирающихся на 12- отведения |  | - Модуль ЭКГ на не менее 3/5/12 отведений, анализ ST, анализ аритмий | - 1 шт. |
|  |  |  | - Модуль SpO2 |  | - Модуль пульсоксиметрии | - 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 11.1 В |  | - Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор не менее 11.1 В | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | - Модуль IВР+С.О. |  | - Модуль измерения инвазивного давления с комплектом аксессуаров | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | - Модуль Капнометрии СО2 |  | - Модуль капнометрии с комплектом аксессуаров | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Электрод + кабель + провод: 12- отведении, Взрослый, Snap, Защита от дефибрилляции |  | Кабель электрокардиограммы. Тип соединения с электродами – зажим. Длина от 1 до 1,4 м. | - 1 шт. |
|  |  | - 5 | - Комплект принадлежностей SpO2 |  | - Кабель для соединения Датчика пульсоксиметрии (SpO2) с монитором пациента. Количество контактов – не менее 7. Соединение с датчиком – штекером с защитной крышкой. | - 1 шт. |
|  |  | - 6 | - Датчик SpO2, многоразовый, неонатальный, на ногу (взрослый / детский, наплечный) |  | - Сенсор для измерения насыщения кислородом артериальной крови. Многоразовый, предназначен для использования у новорожденных. Крепление на стопу. Должен соединятся с монитором через удлинительный кабель. | - 1 шт. |
|  |  | - 7 | - Трубка для НИАД, неонатальный, 3 м |  | Шланг, предназначенный для соединения манжеты пациента с монитором. Длина не менее 3м. Для использования с манжетами для новорожденных. | - 1 шт. |
|  |  | - 8 | - одноразовая манжета, неонатальный. 4.3-8.0 см. 20 шт/уп |  | Манжета измерения артериального давления неинвазивным методом. Для новорожденных. Окружность плеча – не более 4,3 – 8,0 см. Ширина не более 3,8 см. Одноразовые, не стерильные. - Размер: не более 4.3-8.0 см. 20 шт/уп | - 1 уп. |
|  |  | - 9 | - одноразовая манжета, неонатальный. 5.8-10.9 см. 20 шт/уп |  | Манжета измерения артериального давления неинвазивным методом. Для новорожденных. Окружность плеча – не более 5,8 – 10,9 см. Ширина не более 3,8 см. Одноразовые, не стерильные. Размер: не более 5.8-10.9 см. 20 шт/уп | - 1 уп. |
|  |  | - 10 | - Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, 2 Pin. |  | Датчик для измерения температуры пациента. Многоразовый, для новорожденных. Размещение датчика накожное. Прямое соединение с монитором | - 1 шт. |
|  |  | - 11 | - Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, 2 Pin |  | Датчик для измерения температуры пациента. Многоразовый, новорожденных. Размещение датчика полостное – (пищевод или прямая кишка). Прямое соединение с монитором. | - 1 шт. |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | - 1 |  |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температурный диапазон эксплуатации - 0 -45 С. Температурный диапазон хранения - -20 -60 С. Диапазон влажности хранения и транспортировки: не более 90% Диапазон влажности эксплуатации: не более 95% Защита корпуса – IP21 |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | не позднее "25" декабря г. Адрес:город Алматы, Ауэзовский район, ул.Жубанова, 11 |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

ЛОТ №3   Монитор пациента взрослый

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор взрослый |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор взрослый |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  | - Техническая характеристика комплектующего к МТ | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Основной блок |  | - Технические характеристики: возрастные группы пациентов - взрослые, дети и новорожденные. Тип монитора - Моноблочный. Ручка для переноски, скрытая в корпусе аппарата - наличие. Конструкция монитора - без вентилятора, для снижения риска перекрестного заражения. Наличие передвижной стойки на колесах Интерфейс – наличие русского и английского языка. Разъемы, встроенные в корпус аппарата:Сетевой RJ45 не менее 1, USB не менее 2, разъем заземления не менее 1. VGA для подключения внешнего дисплея - опционально. Разъем для вывода сигналов синхронизации дефибриллятора, сигналов вызова медицинского персонала и аналогового вывода - опционально. Режим просмотра данных других мониторов без использования центральной станции, при объединении в локальную сеть - наличие. Максимальное количество подключенных мониторов, без использования центральной станции, не менее 12. Программа ранней диагностики наличие. Аккумулятор: Перезаряжаемый,Литий-ионный– наличие. Время работы от аккумулятора 2600мАч - не менее 2 часов (SpO2, НИАД каждые 15 мин). Дисплей:Цветной, емкостной мультисенсорный – наличие. Диагональ не менее 12,1 дюйма. Разрешение не менее 1280х800. Светодиодная подсветка дисплея - наличие. Угол обзора не менее 170 град. Поддержка управления жестами – наличие.Экран параметров - наличие. Максимальное количество отображаемых кривых не менее 10 кривых. Стоп-кадр кривых: остановка кривых для детального просмотра - наличие. Тренды цифровые и графические - наличие. Минитренды - наличие. В режиме просмотра минитрендов кривые основных параметров и числовые значения также отображаются на экране - наличие. Экран оксикардиореспирограммы (oxyCRG) - наличие. Режим больших цифр - наличие.Режимы работы:Мониторинг - наличие. Ночной режим - наличие. Демонстрация - наличие. Ожидание-наличие., Наличие сетевой карты. Управление монитором:Функциональные кнопки на передней панели - не менее 4. Сенсорный экран с программируемыми кнопками быстрого доступа, кнопки сворачиваются при отсутствии действий в течение 15 секунд - наличие. Тревоги: Типы тревог - Звуковая, визуальная, текстовое сообщение, мигающая индикация параметров. Звуковая индикация – наличие. Не менее 3 типов звуковых сигналов тревог и сигнал напоминания. Визуальная индикация – наличие. Красная, желтая, голубая индикация и отображение сообщений о сигналах тревоги. Автоматическая установка пределов тревог по измеренным параметрам для данного пациента - наличие.Память:Встроенная память не менее 2 Гб – наличие: Тренды - не менее 120 часов (разрешение 1 минута). События - не менее 1000 событий, включая сигналы тревоги по параметрам, события аритмии, технические тревоги. НИАД - не менее 1000 групп результатов измерения. Развернутые кривые - не менее 48 часов. Оксикардиореспирограмма не менее 400 событий. ST сегмент не менее 120 часов (разрешение 1 минута). Результаты интерпретации не менее 20 наборов результатов 12 отведений ЭКГ. Встроенная память не менее 16 Гб – опционально: Тренды - не менее 240 часов (разрешение 1 минута), не менее 2400 часов (разрешение 10 минут). События - не менее 2000 событий, включая сигналы тревоги по параметрам, события аритмии, технические тревоги и т.д. НИАД - не менее 3000 групп результатов измерения. Развернутые кривые - не менее 48 часов. Оксикардиореспирограмма не менее 400 событий. STсегмент не менее 120 часов (разрешение 1 минута). Результаты интерпретации не менее 20 наборов результатов 12 отведений ЭКГ. Индикация:Тревоги, питание, заряд батарей - наличие. Расчеты:Доз лекарственных препаратов и вывод на экран таблицы титрования - наличие. Оксигенации - наличие. Вентиляции - наличие. Гемодинамики - наличие. Функции почек - наличие. Меню: Управление всеми тревогами, установка пределов по тревогам в одном окне - наличие. Доступ к меню каждого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране - наличие. Мониторируемые параметры:ЭКГ 3, 5 каналов - наличие. ЭКГ 6, 12 каналов - опционально. SpO2 - наличие. Неинвазивное АД - наличие. ЧСС - наличие. Дыхание - наличие. Температура, не менее 2 каналов - Наличие. Инвазивное АД, не менее 2 каналов - наличие.ЭКГ - наличие: Количество отведений 3, 5 – наличие: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. Количество отведений 6 - опционально: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb. Количество отведений 12 - опционально: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6. Автоматическое распознавание 3/5/6/12 отведений – наличие. Определение комплекса QRS - наличие. Скорость развертки не менее 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Усиление не менее х0,125, х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто. Определение импульсов кардиостимулятора - амплитуда не уже от ±2 до ±700 мВ, ширина не уже от 0,1 до 2 мс, время нарастания не менее от 10 до 100 мс. Полоса пропускания: Режим диагностики не менее 0,05-150Гц, Режим мониторинга не менее 0,5-40Гц, Хирургический режим не менее 1-20Гц, Режим ST не менее 0,05-40Гц. Защита от дефибрилляции: выдерживает дефибрилляцию при 5000В (360Дж), время восстановления не более 5 сек. ЭКГ по алгоритму Глазго в покое по 12 отведениям – опционально. Частота сердечных сокращений - наличие: Диапазон ЧСС: взрослые не менее 15-300 уд/мин, дети/новорожденные не менее 15-350 уд/мин. Погрешность ЧСС не более ±1 уд/мин или ±1%. Разрешение ЧСС не более 1 уд/мин. Анализ аритмий - наличие: не менее 25 типов аритмий. Определение летальных аритмий - наличие. Анализ ST сегмента - наличие: возрастные группы пациентов - взрослые, дети и новорожденные. Диапазон ST не менее от -2,5 до 2,5 мВ. Разрешение ST не менее 0,01 мВ. Анализ QT - наличие: возрастные группы пациентов - взрослые, дети и новорожденные. Параметры не хуже QT, QTc, ΔQТc. Формула QТc: по Базетту, Фредеричиа, Фрамингаму или Ходжесу. Диапазон QТ/QТc не менее 200-800 мс. Погрешность QТ не более ±30 мс. Разрешение QТ не более 4 мс. Разрешение QТс не более 1 мс. Диапазон QТ-ЧСС: взрослые не менее 15-150 уд/мин, дети/новорожденные не менее 15-180 уд/мин. Дыхание - наличие: Отведение I или II, автоматическое. Диапазон ЧД не менее 0-200 вдохов/мин. Точность ЧД не более ±1 вдох/мин (при 0-120 вдохов/мин), ±2 вдоха/мин (при 121-200 вдохов/мин). Разрешение ЧД не более 1 вдох/мин. Скорость развертки не менее 3 мм/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Время тревоги по апноэ не менее 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с.SpO2 - наличие: Диапазон измерений не менее 0–100%. Разрешение не более 1%. Погрешность не более ±2% (70-100%). Тон пульса – наличие. Время обновления ЧП не более 1 с. Диапазон ЧП не менее 20–300 уд/мин. Погрешность ЧП не более ±3 уд/мин.Температура - наличие: Метод - термическое сопротивление. Количество каналов измерения не менее 2. Диапазон измерений не менее 0–50оС. Разрешение не более 0,1оС. Погрешность не более ±0,1оС. Параметры не менее Т1; Т2; Δ Т. Единицы измерения оС, F, по выбору пользователя. НИАД (неинвазианое АД) - наличие: Метод - осциллометрический. Режимы работы не менее: ручной, автоматический, STAT, последовательный. Измеряемые параметры не менее: систолическое, диастолическое и среднее давление. Максимальное время измерения: взрослые/дети не более 180с, новорожденные не более 90 с. Диапазон измерения систолического давления: взрослые не менее 25-290 мм.рт.ст., дети не менее 25-240 мм.рт.ст., новорожденные не менее 25-140 мм.рт.ст. Диапазон измерения диастолического давления: взрослые не менее 10-250 мм.рт.ст., дети не менее 10-200 мм.рт.ст., новорожденные не менее 10-115 мм.рт.ст. Диапазон измерения среднего давления: взрослые не менее 15-260 мм.рт.ст., дети не менее 15-215 мм.рт.ст., новорожденные не менее 15-125 мм.рт.ст. Разрешение НИАД не более 1 мм.рт.ст. Пульсовое давление - наличие. Диапазон ЧП от НИАД не менее 30-300 уд/мин. Помощь при пункции вены – наличие. ИАД (инвазивное АД) - Наличие: Количество каналов измерения не менее 2. Диапазон измерений не менее -50 – 360 мм.рт.ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Погрешность не более ±1 мм.рт.ст. или ± 2%, большее из значений. Функция наложения кривых ИАД друг на друга - наличие. Чувствительность не более 5 мкВ/В/мм.рт.ст. Диапазон сопротивления не менее 300-3000 Ом. Пульсовое давление - наличие. Диапазон ЧП от ИАД не менее 20-350 уд/мин. Капнометрия СO2 - наличие: Скорость потока отбора пробы: взрослые/дети не менее 120 мл/мин, новорожденные не менее 90/70 мл/мин. Скорость развертки не менее 3 мм/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Диапазон CO2 не менее 0-150 мм.рт.ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Диапазон ЧДДП не менее 0-150 вдох/мин. Время апноэ менее 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с | - 1 шт. |
|  |  |  | - 3/5/12 - отведения + ARR + ST + опирающихся на 12- отведения |  | - Модуль ЭКГ на не менее 3/5/12 отведений, анализ ST, анализ аритмий | - 1 шт. |
|  |  |  | - Модуль SpO2 |  | - Модуль пульсоксиметрии | - 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 11.1 В |  | - Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор не более 11.1 В | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | - Модуль 21ВР+С.О. |  | - Модуль измерения инвазивного давления с комплектом аксессуаров | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | - Модуль Капнометрии СО2 |  | - Модуль капнометрии с комплектом аксессуаров | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Электрод + кабель + провод: 12- отведении, Взрослый, Snap, Защита от дефибрилляции |  | Кабель электрокардиограммы, для взрослых. Тип соединения с электродами – зажим. Длина от 1 до 1,4 м. | - 1 шт. |
|  |  | - 5 | - Комплект принадлежностей SpO2 |  | - Кабель для соединения Датчика пульсоксиметрии (SpO2) с монитором пациента. Количество контактов – 7. Соединение с датчиком – штекером с защитной крышкой. | - 1 шт. |
|  |  | - 6 | - Датчик SpO2, многоразовый, взрослый, наплечный |  | - Сенсор для измерения насыщения кислородом артериальной крови. Многоразовый, предназначен для использования у взрослых. Крепление на палец, тип прищепка. Соединятся с монитором через удлинительный кабель. | - 1 шт. |
|  |  | - 7 | - Трубка для НИАД, взрослый/детский/ неонатальный. 3 м |  | Шланг, предназначенный для соединения манжеты пациента с монитором. Длина не менее 3м. Для использования с манжетами для взрослых и детей. | - 1 шт. |
|  |  | - 8 | - многоразовая манжета, взрослый, 25-35 см, с разъемом |  | Манжета измерения артериального давления неинвазивным методом. Размер не менее 25-35см. - Соединение со шлангом через металлический штекер. | - 1 шт. |
|  |  | - 9 | - Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный. 2 канала |  | - Датчик для измерения температуры пациента. Многоразовый, для взрослых, детей\новорожденных. Размещение датчика накожное. Прямое соединение с монитором | - 1 шт. |
|  |  | - 10 | - Тепловой регистратор |  | - Встроенный термопринтер | - 1 шт. |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | Бумага для термопринтера | - Бумага для термопринтера (50 мм х 20м) |  | - 50 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температурный диапазон эксплуатации - 0 -45 С. Температурный диапазон хранения - -20 -60 С. Диапазон влажности хранения и транспортировки: не более 90% Диапазон влажности эксплуатации: не более 95% Защита корпуса – IP21 |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | не позднее "25" декабря г. Адрес:город Алматы, Ауэзовский район, ул.Жубанова, 11 |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |