Утверждено

Приказом директора

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр»

Управления общественного здравоохранения города Алматы

№67-ГЗ от «18» ноября 2024 года

Директор ______________ Аймагамбетова А.С.

Приложение 2

к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛОТ№1 Аппарат фототерапии для новорожденных

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Светильник операционный 2-х купольный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | - Техническая характеристика комплектующего к МИ | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | - 1 | Облучатель | Аппарат фототерапии должен иметь светодиодный высокоэффективный облучатель. Аппарат фототерапии для проведения сеансов фототерапии у новорожденных и недоношенных младенцев световым потоком синего цвета спектрального диапазона не менее чем от 450 нм до 475 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Применяемые в аппарате сверхъяркие светодиоды должны обеспечивать высокую энергетическую освещенность облучаемой поверхности тела новорожденного – 1,8-2,4 мВт/см2. Размер облучаемой поверхности: не менее 200 х 300 мм. Максимально возможный уровень облучения: не более 2,6 мВт/см2. В зависимости от расстояния до облучаемой поверхности характеристики уровня излучения, не хуже: 2,1 мВт/см2 на расстоянии 30 см, 1,9 мВт/см2 на расстоянии 35 см, 1,7 мВт/см2 на расстоянии не более чем 40 см. Наличие возможности переключения аппарата в режим смотровой лампы (белый свет) одним нажатием кнопки. Интенсивность осветительной лампы белого света должна регулироваться в пределах не менее чем 500-2000 люкс. Аппарат должен иметь встроенные таймеры работы облучателя и работы лампы освещения, а также дисплей времени. Таймер облучения пациента: 0-99999 (с шагом не более 1 час). Таймер работы лампы освещения: 0-99999 (с шагом не более 1 час). Ресурс аппарата рассчитан не менее чем на 60 000 часов (при сохранении 70% стабильности светового потока), до 10000 часов (сохраняется 100% стабильности светового потока). Наличие кнопки для переключения режимов фототерапии с режима низкоинтенсивного (15 мкВт / см2 / нм) до высокоинтенсивного (30 мкВт / см2 / нм), в соответствии с необходимыми требованиями для терапии ребенка. Требования к источнику излучения: LED-Синие Светодиоды. Количество светодиодов синего света: не менее 16, белого света не менее 6 шт. Требования к диапазону длины волны: Пиковая длина волны 450-475 нм. Требования к уровню облучения: 1,8-2,4 мВт/см2 на расстоянии 300 мм до зоны облучения. Требования к уровню шума: не более 60 дБа. Требования к энергопотреблению: не более 30 ВА. Требования к электропитанию: 100-240В, 50/60Гц. Регулируемый держатель аппарата должен обеспечивать свободную настройку положения источника излучения относительно облучаемой поверхности. Аппарат фототерапии должен крепиться на мобильную стойку, оснащенную четырьмя сдвоенными колесами, диаметром не менее 75 мм. Все колеса должны иметь стопор. Общий вес стойки с держателем и облучателем не более 12 кг. Габариты: не менее 450 x 710 x 1 900 мм. Кабель питания на 220В. Стандартная вилка. Наличие держателя облучателя. Наличие стойки. Наличие шнура питания. Наличие облучателя. | 1 комплект |
|  |  | Расходные материалы: |  |  |  |
|  |  | - 1 | Глазная маска | Наличие маски (очки) для фототерапии многократного применения. Должна быть изготовлена из очень мягкого гипоаллергенного материала и состоять из двух частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя оправа очков маски должна плотно прилегать к наружным краям глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку свободно открывать и закрывать глаза. Размер маски SS. (диаметр головы не более 28 см). | 5 шт. |
|  |  | - 2 | Глазная маска | Наличие маски (очки) для фототерапии многократного применения. Должна быть изготовлена из очень мягкого гипоаллергенного материала и состоять из двух частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя оправа очков маски должна плотно прилегать к наружным краям глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку свободно открывать и закрывать глаза. Размер маски S. (диаметр головы не более 28-34 см). | 5 шт. |
|  |  | - 3 | Глазная маска | Наличие маски (очки) для фототерапии многократного применения. Должна быть изготовлена из очень мягкого гипоаллергенного материала и состоять из двух частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя оправа очков маски должна плотно прилегать к наружным краям глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку свободно открывать и закрывать глаза. Размер маски M. (диаметр головы не более 34 см). | 5 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 7 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 года, Адрес: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |