Утверждено

Приказом и.о.директора

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр»

Управления общественного здравоохранения города Алматы

№22-ГЗ от «29» марта 2024 года

И.о.директора  ______________ Аймагамбетова А.С.

Приложение 2

к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛОТ№1 Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (комплектация с весами)

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать медицинская многофункциональная (комплектация с весами) |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать медицинская многофункциональная (комплектация с весами) |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) |  | - Техническая характеристика комплектующего к МИ |  | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Кровать медицинская многофункциональная |  | Наличие универсальной многофункциональной кровати с системой телескопических колонн, электрической регулировкой высоты, секций, продольных наклонов ложа (Тренделенбург и анти/Тренделенбург) и встроенными сенсорами нахождения пациента в кровати. Кровать должна состоять из несущей рамы и ложа с порошковым покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Рама кровати должна быть с защитным пластиковым картером, установленным на не менее, чем 4 антистатических колеса, диаметром, не менее 150 мм, и трехпозиционной центральной системой блокировки колесной базы с не менее, чем 2-х углов кровати. Наличие функции предупреждения о разблокированных колесах со звуковой сигнализацией. В центре конструкции рамы должен использоваться 5 ролик для лучшей маневренности кровати в ограниченном пространстве, диаметром, не менее 125 мм. В конструкции кровати должна использоваться система электромеханических телескопических колонн (не менее 2) с защитным кожухом, исключающим попадание жидкости внутрь системы, и встроенным контроллером движения колонн, обеспечивающим их синхронное движение при неравномерной нагрузке. Конструкция электромеханических цилиндрических колонн должна обеспечивать строго вертикальный подъем рамы при регулировках высоты и исключать горизонтальное смещение ложа кровати. Количество сервомоторов, не менее 4. Количество подвижных секций ложа кровати, не менее 3. Секции кровати должны иметь съемные сегменты из ABS пластика в количестве, не менее 2 шт., устойчивых к мытью и дезинфекции. Наличие пластиковых вставок, необходимых для правильного позиционирования матраца на ложе кровати и для упрощения процесса дезобработки. С обеих сторон боковых ограждений в головной секции должны располагаться пульты управления для медперсонала со следующими функциями, индикаторами и возможностями: активация для разблокировки кнопок управления, аварийная остановка, блокировка регулировок ложа с других панелей управления, датчик-индикатор заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировка высоты ложа, регулировка продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и анти/Тренделенбург), регулировка наклонов секций спины и бедра, функция автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра), функция CPR для реанимационного положения, функция кардиологического кресла, положение мобилизации пациента, а также отдельная функция Тренделенбург для приведения в противошоковое положение. Для уменьшения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах должны быть расположены защитные амортизаторы, диаметром, не менее 50 мм, изготовленные из пластикового материала, не оставляющего следов. Кровать должна иметь съемные с фиксаторами головной и ножной торцы из цельнолитого ABS пластика со вставками из HPL пластика, при этом конструкция торцов кровати должна быть легкосъемная, обеспечивающая максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон, и при снятии торцов на каркасе кровати не должно оставаться никаких элементов торцов. Для каждой из спинок должны быть предусмотрены по не менее, чем 1 фиксатору для их надежной фиксации в процессе транспортировки. Спинки должны устанавливаться на кровать путем опускания двух металлических штифтов, расположенных на нижней кромке спинок, в специальные отверстия на раме кровати. В ножном торце кровати должна располагаться встроенная выдвижная полочка для белья. На раме кровати должны быть закреплены раздельные опускаемые боковые ограждения с газовой пружиной и двойной системой запирания по не менее, чем 2 с каждой стороны. Раздельные боковые ограждения должны быть изготовлены из цельнолитого ABS пластика со встроенными пультами управления для пациента и иметь дополнительные поручни. Высота головных боковых ограждений, не менее 450 мм, что должно позволять использовать матрацы с разной высотой: от 14 до 23 см. В боковые ограждения должны быть встроены индикаторы угла наклона секции спины и положения Тренделенбург и анти/Тренделенбург. Кровать должна иметь возможность использования дополнительных раздельных боковых ограждений в секции голени для полного закрытия матрацного ложа с целью предотвращения выпадения пациента. Кровать должна иметь: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением, не более 410 мм, и верхним положением, не менее 790 мм; электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и анти/Тренделенбург) в пределах, не менее: ±14°; электрическую регулировку секции спины в пределах, не менее: 0° - 65°; электрическую регулировку тазобедренной секции в пределах, не менее: 0° - 25°; механическую регулировку секции голени с помощью растомата в пределах, не менее: 0° - 20°. Конструктивная особенность ложа кровати должна обеспечивать функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом для уменьшения компрессии в абдоминальной области с суммарным смещением, не менее 110 мм. Кровать должна позволять проводить как электрическую (с помощью пульта управления), так и механическую (с помощью ручек в головной части) сердечно-легочную реанимацию с амортизированием спинной секции при ее активации. Для использования пациентами нестандартных антропометрических данных кровать должна обладать встроенной функцией увеличения длины ложа, не менее 220 мм с фиксаторами положений. Панель управления в боковом ограждении должна иметь кнопку активации функций, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати. Кровать должна иметь встроенную аккумуляторную батарею с датчиком-индикатором заряда и срока службы, а также функцией отключения аккумулятора для хранения кровати. При работе от аккумуляторной батареи кровать должна автоматически переходить в «спящий» режим через не более, чем 3 минуты после активации последней функции. При низком уровне заряда должен раздаваться предупредительный сигнал при нажатии кнопки любой электрической функции. Наличие возможности доукомплектации системой вытяжения. Кабель питания кровати должен быть яркого цвета с целью предотвращения случайного вырывания из розетки и с креплением к кровати. При использовании внутрисосудистых или внутрисердечных аппаратов, для уравнивания потенциалов при отсутствии заземления, в кровати должно быть предусмотрено подключение через равнопотенциальную клемму к соответствующему аппарату. Наличие функции нижней подсветки кровати в ночное время. Максимальная допустимая рабочая нагрузка, не менее 250 кг. Вес кровати с аксессуарами, не более 150 кг. Внутренние габариты (ложе кровати), не менее: 2080 x 900 мм. Наружные габариты без удлинения, не более: 2175 x 1000 мм. - Подъездной просвет, не менее 150 мм. |  | - 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Пульт управления ручной дистанционный |  | - Наличие дополнительного пульта управления функциями для самостоятельной регулировки секции непосредственно пациентом и достижения комфортного положения ложа кровати. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | - Панель управления, интегрированная в боковое ограждение |  | - Дополнительно с обеих сторон боковых ограждений в головной секции должны располагаться пульты управления для медперсонала со следующими функциями, индикаторами и возможностями: активация для разблокировки кнопок управления, аварийная остановка, блокировка регулировок ложа с других панелей управления, датчик-индикатор заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировка высоты ложа, регулировка продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и анти/Тренделенбург), регулировка наклонов секций спины и бедра, функция автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра), функция CPR для реанимационного положения, функция кардиологического кресла, положение мобилизации пациента, а также отдельная функция Тренделенбург для приведения в противошоковое положение. Панель управления в боковом ограждении должна иметь кнопку активации функций, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати. |  | - 2 шт. |
|  |  | - 3 | - Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый |  | - Наличие матраца, предназначенного для использования в условиях стационара, домашнего ухода согласно риску возникновения пролежней пациента |  | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Панель управления системой взвешивания и мониторинга веса пациента, интегрированная в боковое ограждение |  | - Наличие панели управления функциями для комфортной работы медперсонала и мониторинга положений секции кровати. Кровать должна быть оснащена системой мониторинга нахождения пациента в кровати с контролем и отображением на центральной панели управления. Панели управления должны быть оснащены по не менее, чем 1 жидкокристаллическому экрану и расположены с обеих сторон боковых ограждений в головной секции. Пульт управления системой мониторинга должен обладать следующими функциями, индикаторами и возможностями: Дисплей с отображением текущего веса, Кнопка переключения интервала измерения, Кнопка обнуления, Кнопка удержания, Кнопка с функцией включения оповещения о нарушении постельного режима, Функция нарушения постельного режима во внешней зоне, Функция нарушения постельного режима во внутренней зоне, Отключение функции мониторинга, Кнопка паузы, Кнопка регулировки громкости оповещения мониторинга. |  | - 2 шт. |
|  |  | - 5 | - Панель управления для пациента, интегрированная в боковое ограждение |  | - Наличие панели управления функциями для самостоятельной регулировки секции непосредственно пациентом и достижения комфортного положения ложа кровати. Пульты управления в боковых ограждениях должны выполнять следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции, автоматическая регулировка положения, обеспечивать функцию активации функций и автоматического отключения. |  | - 2 шт. |
|  |  | - 6 | - Панель управления ручная дистанционная |  | - Наличие центральной панели управления функциями для комфортной работы медперсонала. В комплектацию кровати должна входить дистанционная (проводная) контрольная панель управления с функциями: активации для разблокировки кнопок управления, аварийной остановки, блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и анти/Тренделенбург), регулировки наклонов секций спины и бедра, автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра), CPR для реанимационного положения, кардиологического кресла, положение обследования пациента, отдельная функция Тренделенбург для приведения в противошоковое положение. Переход кровати в положение «кардиологического кресла» с электрическим приводом, управляемое одной кнопкой, без необходимости перемещения пациента. Переход в положение «кардиологического кресла» должно осуществляться при любой высоте ложа кровати. Вместе с данной функцией должна быть предусмотрена возможность возврата ложа кровати в горизонтальное положение и одновременного опускания до минимальной высоты, управляемые одной кнопкой. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 7 | - Опора для облегчения вставания пациента с ручкой и кнопками регулировки высоты ложа |  | - Наличие дополнительных выдвижных опор для пациента. Должны иметь встроенные кнопки управления для ранней мобилизации и побуждения пациента к реабилитации. В секции голени должны быть расположены дополнительные складываемые (выдвигаемые) поручни пациента с кнопками регулировки высоты ложа кровати для быстрой мобилизации. |  | - 2 шт. |
|  |  | - 8 | - Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с пластиковыми крючками |  | - Наличие стойки для проведения инфузионной терапии. Должна быть оснащена не менее, чем 4-мя пластиковыми крючками. Материал должен быть из хромированной стали. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 9 | - Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная |  | - Наличие дуги пациента, позволяющая пациенту самостоятельно при необходимости принимать комфортное положение на ложе кровати. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 10 | - Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента |  | - Наличие ручки для крепления на дуге пациента. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 11 | - Комплект из пластиковых съемных панелей, формирующих поверхность ложа |  | - Секции кровати должны иметь съемные сегменты из ABS пластика в количестве, не менее 2 шт., устойчивых к мытью и дезинфекции. Наличие пластиковых вставок, необходимых для правильного позиционирования матраца на ложе кровати и для упрощения процесса дезобработки. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 12 | - Держатель - рельс для крепления принадлежностей |  | - Наличие рельса для крепления дополнительных аксессуаров под ложем кровати. |  | - 2 шт. |
|  |  | - 13 | - Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые |  | - Для уменьшения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах должны быть расположены защитные амортизаторы, диаметром, не менее 50 мм, изготовленные из пластика. |  | - 4 шт. |
|  |  | - 14 | - Блок резервного питания |  | - Кровать должна иметь встроенную аккумуляторную батарею с датчиком-индикатором заряда и срока службы, а также функцией отключения аккумулятора для хранения кровати. При работе от аккумуляторной батареи кровать должна автоматически переходить в «спящий» режим через не более, чем 3 минуты после активации последней функции. При низком уровне заряда должен раздаваться предупредительный сигнал при нажатии кнопки любой электрической функции. |  | - 1 шт. |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - нет |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Оптимальные условия эксплуатации системы: - Электроснабжение: 200-240В |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 120 календарных дней, Адрес: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |
| 8 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |

ЛОТ№2 Кровать медицинская функциональная с принадлежностями

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать медицинская многофункциональная с принадлежностями |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать медицинская многофункциональная с принадлежностями |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) |  | - Техническая характеристика комплектующего к МИ |  | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Кровать медицинская многофункциональная |  | Наличие универсальной многофункциональной кровати с системой телескопических колонн, электрической регулировкой высоты, секций и продольных наклонов ложа (Тренделенбург и анти/Тренделенбург). Кровать должна состоять из несущей рамы и ложа с порошковым покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Рама кровати должна быть с защитным пластиковым картером, установленная на не менее, чем 4 антистатических колеса, диаметром, не менее 150 мм, и с трехпозиционной центральной системой блокировки колесной базы с не менее, чем 4-х углов кровати со звуковой сигнализацией о незаблокированных колесах при подключении кровати к сети электропитания. В конструкции кровати должна использоваться система электромеханических телескопических колонн (не менее 2 штук) с защитным кожухом, исключающим попадание жидкости внутрь системы, и встроенным контроллером движения колонн, обеспечивающим их синхронное движение при неравномерной нагрузке. Конструкция электромеханических цилиндрических колонн должна обеспечивать строго вертикальный подъем рамы при регулировках высоты и исключать горизонтальное смещение ложа кровати. Количество сервомоторов, не менее 4 штук. Кровать должна быть оснащена встроенной системой предотвращения перегрузки моторов со звуковой сигнализацией и автоматической остановкой движения. Количество секций ложа кровати, не менее 4 штук. Количество подвижных секций, не менее 3 штук. На каждой секции кровати должны быть расположены фиксаторы для удержания матраца от соскальзывания. В углах головной и ножной секций ложа кровати должны быть расположены установочные отверстия для инфузионной стойки и устройства для приподнятия пациента. Головной торец должен быть фиксированным и не менять положение при регулировках высоты, облегчая работу медперсонала при проведении повседневных процедур, а также позволяя проводить интубацию без снятия головного торца. Кровать должна быть оснащена съемными с фиксаторами взаимозаменяемым головным и ножным торцами из цельнолитого ABS пластика со вставками из HPL пластика, при этом конструкция торцов должна быть легкосъемной, обеспечивающей максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон, и при снятии торцов на каркасе кровати не должно оставаться никаких элементов торцов. Для каждой из спинок должны быть предусмотрены по не менее, чем одному фиксатору для их надежной фиксации в процессе транспортировки. Спинки должны устанавливаться на кровать путем опускания не менее двух металлических штифтов, расположенных на нижней кромке спинок, в специальные отверстия на раме кровати. На раме кровати должны быть закреплены раздельные опускаемые боковые ограждения с двойной системой запирания, по не менее, чем 2 штуки с каждой стороны. Раздельные боковые ограждения должны полностью закрывать ложе кровати, тем самым минимизируя риск выпадения пациента. Раздельные боковые ограждения должны быть изготовлены из цельнолитого ABS пластика со встроенными двухсторонними пультами управления в каждом ограждении и иметь поручни. Высота боковых ограждений, не менее 400 мм, что должно позволять использовать матрацы с разной высотой: от 10 до 18 см. Головные боковые ограждения должны быть оснащены двухсторонними пультами управления. Пульты управления в боковых ограждениях должны выполнять следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции, автоматическая регулировка положения спинной и бедренной секций, регулировка высоты, обеспечивать функцию безопасности и автоматического отключения. Расстояние между боковыми ограждениями, не более 40 мм. Расстояние между боковыми ограждениями и торцами, не более 40 мм. В боковые ограждения должны быть встроены: индикатор для определения угла наклона Тренделенбург и анти/Тренделенбург. Индикатор угла наклона спинной секции. Угломеры должны быть предназначены для определения угла наклона ложа при продольных наклонах и для определения угла наклона спинной секции. Угломеры должны быть оснащены индикаторами расположения кровати в крайнем нижнем положении со световой индикацией. Кровать должна быть оснащена функцией подсветки нижней станины кровати в ночное время с возможностью отключения. В кровати должна быть установлена функция вставания пациента для быстрой мобилизации с помощью кнопок управления. Управление функцией вставания должно осуществляться дополнительными кнопками, вне зависимости от основных пультов в боковых ограждениях, встроенными в головные боковые ограждения. Управление функцией вставания должно осуществляться кнопками, встроенными с внешней стороны боковых ограждений в поручни-держатели для рук пациента. Расположение кнопок управления должно позволять пациенту одновременно производить регулировки кровати по высоте и позволять держаться за боковое ограждение. Кровать должна осуществлять: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением, не более 395 мм и верхним положением, не менее 775 мм; электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и анти/Тренделенбург) в пределах, не менее: ± 16°; электрическую регулировку секции спины в пределах, не менее: 0° - 64°; электрическую регулировку тазобедренной секции в пределах, не менее: 0° - 32°; механическую регулировку секции голени с помощью растомата. Конструктивная особенность ложа кровати должна обеспечивать функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом для уменьшения компрессии в абдоминальной области с суммарным смещением, не менее 110 мм. Кровать должна позволять проводить как электрическую (с помощью пульта управления), так и механическую (с помощью ручек в головной части) сердечно-легочную реанимацию с амортизированием спинной секции при ее активации. Для использования пациентами нестандартных антропометрических данных кровать должна обладать встроенной функцией увеличения длины ложа, не менее 320 мм. Для уменьшения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах должны быть расположены защитные амортизаторы, диаметром, не менее 100 мм, изготовленные из пластикового материала, не оставляющего следов. Панель управления в боковом ограждении должна иметь кнопку безопасности, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати. Кровать должна иметь встроенную аккумуляторную батарею с датчиком-индикатором заряда и срока службы, а также функцией отключения аккумулятора для хранения кровати. При работе от аккумуляторной батареи кровать должна автоматически переходить в «спящий» режим через не более, чем 3 минуты после активации последней функции. При низком уровне заряда должен раздаваться предупредительный сигнал при нажатии кнопки любой электрической функции. Кабель питания кровати должен быть яркого цвета с целью предотвращения случайного вырывания из розетки и с креплением к кровати. При использовании внутрисосудистых или внутрисердечных аппаратов, для уравнивания потенциалов при отсутствии заземления, в кровати должно быть предусмотрено подключение через равнопотенциальную клемму к соответствующему аппарату. Наличие кожуха защитного ходовой части, выполненного из ABS пластика. Кожух должен полностью закрывать основание кровати, облегчая дезинфекционную обработку. Максимальная допустимая рабочая нагрузка, не менее 250 кг. Внутренние габариты (ложе кровати), не менее: 2000 x 900 мм. - Габариты (без удлинения кровати) с разъемными боковыми ограждениями, не более: 223 см х 99,5 см. |  | - 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Панели пластиковые |  | Кровать должна быть оснащена съемными сегментами из ABS пластика, устойчивых к мытью и дезинфекции. Должны легко сниматься для дезинфекционной обработки кровати. - Панели должны иметь специальные отверстия для фиксации. |  | - 2 шт. |
|  |  | - 2 | - Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с пластиковыми крючками |  | - Наличие стойки для проведения инфузионной терапии. Должна быть оснащена не менее, чем 4-мя крючками для крепления бутылки для системы. Наличие возможности регулировки по высоте. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | - Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная |  | - Наличие дуги-опоры для приподнятия пациента, предназначенной для помощи при вставании пациента. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента |  | - Наличие ручки-поручня для дуги-опоры для приподнятия пациента, изготовленной из пластмассы. Должна быть оснащена ремнем для фиксации к дуге для приподнятия. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 5 | - Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый |  | - Наличие матраца с наполнителем из "холодного" пенополиуретана высокой упругости в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Матрац должен быть предназначен для использования в условиях стационара, домашнего ухода согласно риску возникновения пролежней у пациента. Высота матраца, не менее 14 см. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 6 | - Панель управления медперсонала |  | - Наличие дистанционной (проводной) контрольной панели управления с функциями: активации для разблокировки кнопок управления, аварийной остановки, блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и анти/Тренделенбург), регулировки наклонов секций спины и бедра, автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра), СЛР для реанимационного положения, кардиологического кресла, положением обследования пациента, автоматического позиционирования спинной секции в 30° одной кнопкой, управления подсветкой кровати. Переход кровати в положение «кардиологического кресла» с электрическим приводом, управляемый одной кнопкой, без необходимости перемещения пациента. Переход в положение «кардиологического кресла» должен осуществляться при любой высоте ложа кровати. Вместе с данной функцией должна быть предусмотрена возможность возврата ложа кровати в горизонтальное положение и одновременного опускания до минимальной высоты, управляемые одной кнопкой. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 7 | - Держатель рельс для крепления принадлежностей |  | - Наличие рельса для крепления, предназначенного для установки дополнительных аксессуаров и принадлежностей. Должен быть изготовлен из стали с эпоксидным покрытием. |  | - 2 шт. |
|  |  | - 8 | - Пульт управления ручной |  | - Пульт управления на гибком кабеле должен выполнять следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции, автоматическая регулировка положения, регулировка высоты, обеспечивать функцию активации функций и автоматического отключения. Пульт должен быть оснащен подсветкой кнопок и встроенным фонариком для возможного обследования пациента в ночное время. Должна быть предусмотрена функция для отключения пульта без использования дополнительных инструментов. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 9 | - Полка выдвижная для белья |  | - Наличие полки для постельного белья, изготовленной из металлического профиля. Должна быть оснащена выдвижным механизмом, полностью скрывающим полку под основанием кровати, не ограничивая доступ медицинского персонала к пациенту. Полка должна быть 2-х секционная. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 10 | - Петля - держатель ремней (поясов) фиксации |  | - Наличие петли – крепления, удерживающих пациента поясов. |  | - 8 шт. |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - нет |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Оптимальные условия эксплуатации системы: - Электроснабжение: 200-240В |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 120 календарных дней, Адрес: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |
| 8 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |

ЛОТ№3 Кресло для гинекологических осмотров и процедур 3-х секционные с акушерскими держателями для ног, электрический привод для 1 положений с набором принадлежностей: с держателем для рулонов бумаги диаметром до 500 мм, инфузионной стойкой и с возможностью использования для лиц с особыми потребностями здоровья (для лиц с ограниченными возможностями)

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кресло для гинекологических осмотров и процедур 3-х секционные с акушерскими держателями для ног, электрический привод для 1 положений с набором принадлежностей: с держателем для рулонов бумаги диаметром до 500 мм, инфузионной стойкой и с возможностью использования для лиц с особыми потребностями здоровья (для лиц с ограниченными возможностями) |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кресло для гинекологических осмотров и процедур 3-х секционные с акушерскими держателями для ног, электрический привод для 1 положений с набором принадлежностей: с держателем для рулонов бумаги диаметром до 500 мм, инфузионной стойкой и с возможностью использования для лиц с особыми потребностями здоровья (для лиц с ограниченными возможностями) |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) |  | - Техническая характеристика комплектующего к МИ |  | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Кресло для гинекологических осмотров и процедур 3-х секционные |  | Гинекологическое кресло предназначено для проведения гинекологических или урологических обследований или других процедур. Несущая конструкция кресла должна быть покрыта порошковой краской и закрыта кожухами из пластмассы ABS Кресло должно иметь 3 секции: - Головная - Спинная - Тазовая Мобильное основание должно обеспечивать полную безопасность пациента. Точные электроприводы должны уверенно и без усилий со стороны персонала позволять получить и поддерживать нужные положения кресла. Наличие бесшовной обивки и формы кожухов должны помогать поддерживать кресло в чистоте, толщина обивки: сидение не менее 65мм, спинная секция, профилированная с матрасом от не менее 90 до 60 мм, используемые материалы должны быть устойчивы к воздействию чистящих средств. Наличие ходовой системы для прямолинейного движения. Кресло на мобильном основании с центральной блокировкой ходовой системы должно облегчать перемещение кресла для поддержания пола в чистом состоянии. Гинекологическое кресло с регулируемой по высоте и угловому положению сиденьем, а также угол наклона спинки. Все эти движения должны выполняться тремя электрическими серводвигателями, управляемыми ножным контроллером и проводным пультом дистанционного управления с памятью настроек положения кресла. Гинекологическое кресло должно иметь регулировку высоты и угла наклона сиденья, а также угла наклона спинки. С обеих сторон кресла должны находится планки для монтажа оснащения, на которых можно установить, в частности, упор для руки, опору для колена или другое оснащение. Опционально сиденье кресла должно быть возможно удлинить с помощью секции голени (крепится к сиденью). Под сиденьем должен быть расположен выдвижной гинекологический лоток. В спинке должен находится рулон бумажных простыней/полотенец, предназначенных для защиты пациента от непосредственного контакта с обивкой сиденья. Кроме того, кресло должно иметь возможность к оснащению держателем кольпоскопа (опционально). Основание кресла должно быть оборудовано ножками. Изменение высоты ложа должно производится с помощью электрического сервомотора, встроенного в основание кресла. Для того, чтобы поднять или опустить ложе в пределах ~300 мм относительно основания, должна быть функция нажатия на левую или правую кнопку напольной педали управления. Изменение угла наклона сиденья должно производится с помощью электрического сервомотора, встроенного в основание кресла. Для того, чтобы поднять или опустить сиденье, должно быть нажатие на левую или правую кнопку напольной педали управления. Изменение угла наклона секции спины (Тренделенбург и анти-Тренделенбург) должно производится с помощью электрического сервомотора, встроенного в спинку кресла. Изменение угла поворота упоров для стоп производится механизмом с реечной передачей, который должно блокироваться рычагом. Технические характеристики: Общая длина в горизонтальном положении без секции голени не менее 1300 мм не более 1320 мм Общая ширина (с упорами для рук) не менее 745 мм не более 750 мм Габариты секции сиденья не менее 365х 570мм не более 370 х 580мм Габариты головной и спинной не менее 860 x 560 мм не более 865 x 565 мм Регулировка тазовой секции не менее +10 до -65 не более +10 до -70 Минимальная высота сиденья в положении кресла не менее 560 мм не более 565 мм Максимальная высота сиденья в положении кресла не более 860 мм Минимальная высота ложа в горизонтальном положении не менее 780 мм Максимальная высота ложа в горизонтальном положении не более 1080 мм Максимальный угол наклона спинки не менее 65 не более 70 Положение Тренделенбурга не менее 10 Положение анти-Тренделенбурга не менее 65 Электропитание 230В 50/60Гц Максимально допустимая нагрузка на кресло не менее 200 кг Стандартная емкость гинекологической чаши не мене 3,8 литра Класс защиты от поражения электрическим током II Тип аппликационной части B Степень защиты от воздействия окружающей среды не менее IP-X4 Период эксплуатации не менее 10 лет Комплект поставки должен быть не ниже: - Гинекологическое кресло- 1шт. - Педальный контролер – 1 шт. - Пульт ручного управления – 1 шт. - Лоток для сбора секреции – 1 шт. - Рельсы крепления дополнительных принадлежностей- 1 компл. - Держатель для бумажных полотенец – 1 шт. 2. Упоры для рук с упорами для колен – 1 компл. 3. Упор для стоп без регулировки – 1 компл. 4. Приставная ступенька – 1 шт. 5. Голеностопная секция – 1 компл. 6. Упор для стоп – 1 компл. - 7. Инфузионная стойка – 1 шт. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | Педальный контролер |  | Влагозащищенный дистанционный педальный контролер для управления электрическими функциональными регулировками. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | Пульт ручного управления |  | Ручной пульт для управления электрическими функциональными регулировками с памятью основных положений. |  | 1 шт |
|  |  | - 4 | Лоток для сбора секреции |  | Выдвижной, съемный гинекологический лоток из нержавеющей стали имеет возможность наклона, размерами 325х265х65, объёмом 3.8 литра. Размещен под сиденьем. |  | 1 шт |
|  |  | - 5 | - Рельсы крепления дополнительных принадлежностей |  | Рельсы крепления предназначены для монтажа оснащения с помощью дополнительных принадлежностей. |  | - 1 компл. |
|  |  | - 6 | - Держатель для бумажных полотенец |  | Держатель для бумажных полотенец размещен внутри секции спины, шириной 380 мм, объёмом на 40 метров. |  | - 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Упоры для рук с упорами для колен |  | Упоры для колен используются для поддержания колен пациенток во время осмотра. Изготовлены из нержавеющей стали и полиуретановой подушки, установленной в изогнутом положении для повышенного удобства пациенток во время осмотра. Поворот возможен на 360, осуществляется регулировка по высоте и углу наклона. - Упоры для рук выполнены из нержавеющей стали в изогнутой полукругом форме для удобной посадки на кресле. Обтянуты аналогичным материалом, что и упоры для колен. |  | - 1 комплект |
|  |  | - 2 | - Упор для стоп без регулировки |  | - Опора для ног изготовлена из нержавеющей трубы соответствующего профиля диаметром 32 мм., высотой 370 мм., и общей длиной 840 мм. Захватная часть опоры покрыта полиуретаном толщиной 10 мм. Часть опоры для ног изготовлена из АБС-пластика, усиленного каркасом из конструкционной стали, защищённым порошковым лаком. |  | - 1 комплект |
|  |  | - 3 | - Приставная ступенька |  | - Приставная ступенька с мягкой обивкой используется для без затруднительной посадки пациента в гинекологическое кресло. Несущий каркас изготовлен из труб диаметром 20 мм., изготовленных из конструкционной стали, соответствующим образом согнутых, сваренных и частично скрученных. Трубы защищены слоем хрома. Столешница изготовлена из лиственной фанеры толщиной 12 мм. На которую наклеен полиуретан толщиной 10 мм. Обивка выполнена из искусственной кожи. Столешница прикручена к каркасу несущего каркаса. Подставка для ног в нижней части опорной рамы имеет ножки. Размеры приставной ступеньки: ширина 522 мм., глубина 450 мм., высота 330 мм. |  | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Голеностопная секция |  | - Несущий каркас изготовлен из труб диаметром 028 мм, изготовленных из конструкционной стали, соответствующим образом согнутых и сваренных. Эти трубы защищены слоем хрома. Верх матраса изготовлен из строительной плиты ОСП толщиной 12 мм, на которую наклеен пенополиуретан разной жесткости, толщиной 60 мм. Подготовленный таким образом наматрасник обклеивается искусственной кожей, которая является его отделкой. Размеры матраса: длина 435 мм, ширина 560 мм, высота 73 мм. Матрас прикручен к каркасу несущей рамы. Габаритные размеры сегмента голени: длина 570мм, ширина 560мм, высота 100мм. |  | - 1 компл. |
|  |  | - 5 | - Упор для стоп |  | - Опорный элемент для стопы крепится к подседельному штырю подколенника. Он состоит из элемента, установленного на опоре для колена, и элемента, который вставляется в него для опорной части стопы. Элемент, устанавливаемый на подседельный штырь, представляет собой сварной элемент из труб конструкционной стали диаметром 18мм, 025мм, весь хромированный. Второй элемент с регулировкой выдвижения выполнен в виде сварного элемента из прутков конструкционной стали диаметром 010мм. 014мм, также хромированных. |  | - 1 компл. |
|  |  | - 6 | - Инфузионная стойка |  | - Используется для подвешивания емкостей с жидкостью для вливания. Состоит из стойки с двумя крючками.Труба изготовлена из нержавеющей стали, длиной 1150 мм и диаметром 016 мм. Крюк соответствующим образом изогнут, изготовлен из нержавеющей стали с диаметром проволоки. Об мм и длиной изогнутой части 250 мм.Отделка очень прочного покрытия методом электрополировки. |  | - 1 шт. |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - нет |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Данное изделие предназначено для использования внутри помещения. Условия эксплуатации: - температурный диапазон от +10 до +40°С, допустимые колебания температуры в течении 8 часов не должны превышать 20С; влажность воздуха от 30 до 80%, атмосферное давление 700 – 1060 ГПаsa |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 120 календарных дней, Адрес: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |
| 8 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |